## PRIORIDAD (3)
PLAN MULTIANUAL DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE ESTABLECIMIENTO DE SALUD 2022 - 2024
ESTABLECIMIENTO DE SALUD: HOSPITAL DE EMERGENCIAS "JOSE CASIMIRO ULLOA"
FORMATO 7.1 FORMATO DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE EQUIPAMIENTO
ITEM | REGIÓN | UNIDAD EJECUTORA | CÓDIGO IPRESS | NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD | CATEGORIA DEL EESS | UPSS | AMBIENTE | DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO | TIPO DE EQUIPAMIENTO | CODIGO PATRIMONIAL | MARCA | MODELO | SERIE / PLACA DE RODAJE | PRIORIDAD DE INTERVENCION | ANTIGÜEDAD (AÑOS) | VIDA UTIL | C1 | C2 | Vida Util | Antigüedad | Conclusio Vida Util | Conclusion Antigüedad | Estado | C3 | C4 | C5 | CONCLUSIONES DE LA EVALUACION | FUENTE: EESS O PROVEEDOR | N° INFORME TECNICO DEL TDR / N° COTIZACION | VALOR ACTUAL EQUIPO NUEVO | 0.4 | COSTO UNITARIO ESTIMADO DE MANTENIMIENTO | FRECUENCIA / AÑO | COSTO TOTAL DEL MANTENIMIENTO | CONCLUSION 40% | ACTIVIDADES PRINCIPALES | PRIORIDAD MULTIANUAL (1-2020, 2-2021, 3-2022) | ORDEN DE PRELACIÓN
1 | LIMA METROPOLITANA | 030-146: HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA | 00006213 | HOSPITAL DE EMERGENCIAS "JOSE CASIMIRO ULLOA" | III-E | DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGÍA | SALA DE OPERACIONES | EQUIPO DE ANESTESIA | EQUIPO | 532237630011 | GENERAL ELECTRIC | AVANCE CS2 | APKT03257 | 20 | 4 | 7 | X | X | 10 | 5 | -3 | 5 | 1-ACTIVO |  | X |  | PREVENTIVO | EESS |  | 294000 | 117600 | 33500 | 1 | 35175 | 82425 | • Limpieza de los componentes externos e internos del equipo. • Verificación del estado estructural del chasis, Pantalla, perillas, Flujómetro, brazo de sujeción del circuito, ruedas y sistema de freno. • Verificación del estado del Vaporizador. • Verificación del estado del Breathing system: canister, sensores de flujo inspiración y expiración, celdas de oxígeno. • Verificación del estado de las partes y componentes eléctricos y electrónicos tales como tarjetas electrónicas, flats, cables, conectores, porta fusibles y cables de poder. • Verificación del estado sistema de desfogue. • Verificación del estado del sistema neumático, tales como válvulas, reguladores de presión y flujo. • Cambio de kit de mantenimiento, el cual incluya todos los componentes recomendados por fábrica: Celda de O2, sensores de flujo, empaquetaduras y o rings de todos los sistemas. • Cambio de Batería interna. • Calibración de fábrica: de Flujo y Presión. • Pruebas de operatividad en todos los modos ventilatorios a diferentes Parámetros. | 1 | 1
2 | LIMA METROPOLITANA | 030-146: HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA | 00006213 | HOSPITAL DE EMERGENCIAS "JOSE CASIMIRO ULLOA" | III-E | DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGÍA | SALA DE OPERACIONES | EQUIPO DE ANESTESIA | EQUIPO | 532237630012 | MEDEC | SATURN EVO | 44149 | 20 | 3 | 7 | X | X | 10 | 5 | -3 | 5 | 1-ACTIVO |  | X |  | PREVENTIVO | EESS |  | 294000 | 117600 | 33500 | 1 | 35175 | 82425 | • Limpieza de los componentes externos e internos del equipo. • Verificación del estado estructural del chasis, Pantalla, perillas, Flujómetro, brazo de sujeción del circuito, ruedas y sistema de freno. • Verificación del estado del Vaporizador. • Verificación del estado del Breathing system: sensores de flujo inspiración y expiración, celdas de oxígeno. • Verificación del estado de las partes y componentes eléctricos y electrónicos tales como tarjetas electrónicas, flats, cables, conectores, porta fusibles y cables de poder. • Verificación del estado del sistema de desfogue. • Verificación del estado del sistema neumático, tales como válvulas, reguladores de presión y flujo. • Cambio de kit de mantenimiento, el cual incluya todos los componentes recomendados por fábrica: Celda de O2, sensores de flujo, empaquetaduras y o rings de todos los sistemas. • Cambio de Batería. • Calibración de fábrica: de Flujo y Presión. • Pruebas de operatividad en todos los modos ventilatorios a diferentes Parámetros. | 1 | 1
3 | LIMA METROPOLITANA | 030-146: HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA | 00006213 | HOSPITAL DE EMERGENCIAS "JOSE CASIMIRO ULLOA" | III-E | DEPARTAMENTO DE MEDICINA | UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS | VENTILADOR VOLUMÈTRICO | EQUIPO | 532298550027 | FLIGHT MÈDICAL | FLIGHT 60 | 13050852 | 20 | 4 | 5 | X | X | 10 | 6 | -5 | 4 | 1-ACTIVO |  | X |  | PREVENTIVO | EESS |  | 213580 | 85432 | 21800 | 1 | 22890 | 62542 | • Desmontaje Integral del equipo • Cambio de Baterías. • Cambio de Kit de mantenimiento • Cambio de Celda de Oxígeno • Cambio de conjunto de sensor de flujo de válvula espiratoria. • Cambio de kit del compresor de un año. • Calibración de Flujo, O2, presión y el flujo de la reducción a cero (de fábrica). • Calibración del sensor inspiratorio de presión, sensor de presión espiratoria, y la válvula de espiración. • Calibración de aire y O2 (coeficiente entre el valor medido de sensor de flujo de aire y el de sensor de flujo de O2. • Calibración del punto cero de desviación del módulo de CO2 • Ensamblado del equipo y verificación de todas las funciones y sistemas. | 1 | 1
4 | LIMA METROPOLITANA | 030-146: HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA | 00006213 | HOSPITAL DE EMERGENCIAS "JOSE CASIMIRO ULLOA" | III-E | DEPARTAMENTO DE MEDICINA | TRAUMA SHOCK | VENTILADOR VOLUMÈTRICO | EQUIPO | 532298550026 | FLIGHT MÈDICAL | FLIGHT 60 | 13030720 | 20 | 4 | 5 | X | X | 10 | 6 | -5 | 4 | 1-ACTIVO |  | X |  | PREVENTIVO | EESS |  | 213580 | 85432 | 21800 | 1 | 22890 | 62542 | • Desmontaje Integral del equipo • Cambio de Baterías. • Cambio de Kit de mantenimiento • Cambio de Celda de Oxígeno • Cambio de conjunto de sensor de flujo de válvula espiratoria. • Cambio de kit del compresor de un año. • Calibración de Flujo, O2, presión y el flujo de la reducción a cero (de fábrica). • Calibración del sensor inspiratorio de presión, sensor de presión espiratoria, y la válvula de espiración. • Calibración de aire y O2 (coeficiente entre el valor medido de sensor de flujo de aire y el de sensor de flujo de O2. • Calibración del punto cero de desviación del módulo de CO2 • Ensamblado del equipo y verificación de todas las funciones y sistemas. | 1 | 1
5 | LIMA METROPOLITANA | 030-146: HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA | 00006213 | HOSPITAL DE EMERGENCIAS "JOSE CASIMIRO ULLOA" | III-E | DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGÍA | SALA DE OPERACIONES | DESFIBRILADOR | EQUIPO | 532230010005 | SCHILLER | FRED EASY | 58991050700 | 18 | 7 | 5 | X | X | 10 | 12 | -5 | -2 | 1-ACTIVO |  | X |  | PREVENTIVO | EESS |  | 69279 | 27711.6 | 1930 | 1 | 2026.5 | 25685.1 | • Limpieza de los componentes externos del equipo. • Verificación del estado estructural del chasis. • Verificación y estado de la Pantalla, membranas botoneras de encendido/apagado y descarga. • Verificación de alarmas visuales y auditivas. • Pruebas de operatividad empleando un simulador de paciente. • Cambio de electrodos de desfibrilación/ECG con cable adaptador. • Cambio de Batería interna. | 1 | 1
11 | LIMA METROPOLITANA | 030-146: HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA | 00006213 | HOSPITAL DE EMERGENCIAS "JOSE CASIMIRO ULLOA" | III-E | DEPARTAMENTO DE MEDICINA | HOSPITALIZACION 5TO PISO | MONITOR DESFIBRILADOR | EQUIPO | 532281800030 | NIHON KOHDEN | T EC-5531E | 03898 | 18 | 4 | 5 | X | X | 10 | 5 | -5 | 5 | 1-ACTIVO |  | X |  | PREVENTIVO | EESS |  | 70725 | 28290 | 1930 | 2 | 2026.5 | 26263.5 | • Limpieza de los componentes externos del equipo. • Verificación del estado estructural del chasis. • Verificación y estado de la Pantalla, membranas botoneras de encendido/apagado y descarga. • Verificación de alarmas visuales y auditivas. • Pruebas de operatividad empleando un simulador de paciente. • Cambio de electrodos de desfibrilación/ECG con cable adaptador. • Cambio de Batería interna. | 1 | 1
12 | LIMA METROPOLITANA | 030-146: HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA | 00006213 | HOSPITAL DE EMERGENCIAS "JOSE CASIMIRO ULLOA" | III-E | DEPARTAMENTO DE MEDICINA | HOSPITALIZACION 5TO PISO | MONITOR DESFIBRILADOR | EQUIPO | 532281800031 | NIHON KOHDEN | T EC-5531E | 03902 | 18 | 4 | 5 | X | X | 10 | 5 | -5 | 5 | 1-ACTIVO |  | X |  | PREVENTIVO | EESS |  | 70725 | 28290 | 1930 | 2 | 2026.5 | 26263.5 | • Limpieza de los componentes externos del equipo. • Verificación del estado estructural del chasis. • Verificación y estado de la Pantalla, membranas botoneras de encendido/apagado y descarga. • Verificación de alarmas visuales y auditivas. • Pruebas de operatividad empleando un simulador de paciente. • Cambio de electrodos de desfibrilación/ECG con cable adaptador. • Cambio de Batería interna. | 1 | 1
13 | LIMA METROPOLITANA | 030-146: HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA | 00006213 | HOSPITAL DE EMERGENCIAS "JOSE CASIMIRO ULLOA" | III-E | DEPARTAMENTO DE MEDICINA | UCIN 3ER PISO | MONITOR DESFIBRILADOR | EQUIPO | 532281800029 | NIHON KOHDEN | T EC-5531E | 03896 | 18 | 4 | 5 | X | X | 10 | 5 | -5 | 5 | 1-ACTIVO |  | X |  | PREVENTIVO | EESS |  | 70725 | 28290 | 1930 | 2 | 2026.5 | 26263.5 | • Limpieza de los componentes externos del equipo. • Verificación del estado estructural del chasis. • Verificación y estado de la Pantalla, membranas botoneras de encendido/apagado y descarga. • Verificación de alarmas visuales y auditivas. • Pruebas de operatividad empleando un simulador de paciente. • Cambio de electrodos de desfibrilación/ECG con cable adaptador. • Cambio de Batería interna. | 1 | 1
14 | LIMA METROPOLITANA | 030-146: HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA | 00006213 | HOSPITAL DE EMERGENCIAS "JOSE CASIMIRO ULLOA" | III-E | DEPARTAMENTO DE MEDICINA | UCI 3ER PISO | MONITOR DESFIBRILADOR | EQUIPO | 532281800015 | PHILIPS | HEARTSTART XL | US00449532 | 18 | 12 | 5 | X | X | 10 | 10 | -5 | 0 | 1-ACTIVO |  | X |  | PREVENTIVO | EESS |  | 70725 | 28290 | 1930 | 2 | 2026.5 | 26263.5 | • Limpieza de los componentes externos del equipo. • Verificación del estado estructural del chasis. • Verificación y estado de la Pantalla, membranas botoneras de encendido/apagado y descarga. • Verificación de alarmas visuales y auditivas. • Pruebas de operatividad empleando un simulador de paciente. • Cambio de electrodos de desfibrilación/ECG con cable adaptador. • Cambio de Batería interna. | 1 | 1
15 | LIMA METROPOLITANA | 030-146: HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA | 00006213 | HOSPITAL DE EMERGENCIAS "JOSE CASIMIRO ULLOA" | III-E | DEPARTAMENTO DE MEDICINA | UCI 3ER PISO | MONITOR DESFIBRILADOR | EQUIPO | 532281800028 | NIHON KOHDEN | T EC-5531E | 03895 | 18 | 4 | 5 | X | X | 10 | 5 | -5 | 5 | 1-ACTIVO |  | X |  | PREVENTIVO | EESS |  | 70725 | 28290 | 1930 | 2 | 2026.5 | 26263.5 | • Limpieza de los componentes externos del equipo. • Verificación del estado estructural del chasis. • Verificación y estado de la Pantalla, membranas botoneras de encendido/apagado y descarga. • Verificación de alarmas visuales y auditivas. • Pruebas de operatividad empleando un simulador de paciente. • Cambio de electrodos de desfibrilación/ECG con cable adaptador. • Cambio de Batería interna. | 1 | 1
16 | LIMA METROPOLITANA | 030-146: HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA | 00006213 | HOSPITAL DE EMERGENCIAS "JOSE CASIMIRO ULLOA" | III-E | DEPARTAMENTO DE MEDICINA | TRAUMA SHOCK | MONITOR DESFIBRILADOR | EQUIPO | 532281800032 | NIHON KOHDEN | T EC-5531E | 03677 | 18 | 4 | 5 | X | X | 10 | 5 | -5 | 5 | 1-ACTIVO |  | X |  | PREVENTIVO | EESS |  | 70725 | 28290 | 1930 | 2 | 2026.5 | 26263.5 | • Limpieza de los componentes externos del equipo. • Verificación del estado estructural del chasis. • Verificación y estado de la Pantalla, membranas botoneras de encendido/apagado y descarga. • Verificación de alarmas visuales y auditivas. • Pruebas de operatividad empleando un simulador de paciente. • Cambio de electrodos de desfibrilación/ECG con cable adaptador. • Cambio de Batería interna. | 1 | 1
17 | LIMA METROPOLITANA | 030-146: HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA | 00006213 | HOSPITAL DE EMERGENCIAS "JOSE CASIMIRO ULLOA" | III-E | DEPARTAMENTO DE MEDICINA | REPOSO DE VARONES | MONITOR DESFIBRILADOR | EQUIPO | 532281800025 | SCHILLER | DEFIGARD 4000 | 108991102155 | 18 | 6 | 5 | X | X | 10 | 9 | -5 | 1 | 1-ACTIVO |  | X |  | PREVENTIVO | EESS |  | 70725 | 28290 | 1930 | 2 | 2026.5 | 26263.5 | • Limpieza de los componentes externos del equipo. • Verificación del estado estructural del chasis. • Verificación y estado de la Pantalla, membranas botoneras de encendido/apagado y descarga. • Verificación de alarmas visuales y auditivas. • Pruebas de operatividad empleando un simulador de paciente. • Cambio de electrodos de desfibrilación/ECG con cable adaptador. • Cambio de Batería interna. | 1 | 1
18 | LIMA METROPOLITANA | 030-146: HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA | 00006213 | HOSPITAL DE EMERGENCIAS "JOSE CASIMIRO ULLOA" | III-E | DEPARTAMENTO DE MEDICINA | PEDIATRIA | MONITOR DESFIBRILADOR | EQUIPO | 532281800023 | SCHILLER | DEFIGARD 4000 | 108991101890 | 18 | 6 | 5 | X | X | 10 | 8 | -5 | 2 | 1-ACTIVO |  | X |  | PREVENTIVO | EESS |  | 70725 | 28290 | 1930 | 2 | 2026.5 | 26263.5 | • Limpieza de los componentes externos del equipo. • Verificación del estado estructural del chasis. • Verificación y estado de la Pantalla, membranas botoneras de encendido/apagado y descarga. • Verificación de alarmas visuales y auditivas. • Pruebas de operatividad empleando un simulador de paciente. • Cambio de electrodos de desfibrilación/ECG con cable adaptador. • Cambio de Batería interna. | 1 | 1
6 | LIMA METROPOLITANA | 030-146: HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA | 00006213 | HOSPITAL DE EMERGENCIAS "JOSE CASIMIRO ULLOA" | III-E | DEPARTAMENTO DE DAGNOSTICO POR IMÁGENES | RADIOLOGÍA | ASPIRADORA DE SECRECIONES | EQUIPO | 532208120081 | MEDELA | DOMINANT 50 | 1361101 | 18 | 5 | 7 | X | X | 10 | 8 | -3 | 2 | 1-ACTIVO |  | X |  | PREVENTIVO | EESS |  | 5775 | 2310 | 2880 | 1 | 500 | 1810 | 1.- Limpieza y lubricación de los componentes externos e internos del equipo: Chasis, motor, válvula, regulador y motor. 2..-Verificación de estado todos los componentes eléctricos / neumáticos que estén apropiadamente conectados y libre de daños físicos.. 3.- Verificación / cambio de filtro , regulador y válvulas 4.- Verificación de la presión de succión 5.- Pruebas de operatividad. | 1 | 1
7 | LIMA METROPOLITANA | 030-146: HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA | 00006213 | HOSPITAL DE EMERGENCIAS "JOSE CASIMIRO ULLOA" | III-E | DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGÍA | RECUPERACIÓN | ASPIRADORA DE SECRECIONES | EQUIPO | 532208120082 | MEDELA | DOMINANT 50 | 1361103 | 18 | 7 | 7 | X | X | 10 | 13 | -3 | -3 | 1-ACTIVO |  | X |  | PREVENTIVO | EESS |  | 5775 | 2310 | 2880 | 1 | 2880 | -570 | 1.- Limpieza y lubricación de los componentes externos e internos del equipo: Chasis, motor, válvula, regulador y motor. 2..-Verificación de estado todos los componentes eléctricos / neumáticos que estén apropiadamente conectados y libre de daños físicos.. 3.- Verificación / cambio de filtro , regulador y válvulas 4.- Verificación de la presión de succión 5.- Pruebas de operatividad. | 1 | 1
8 | LIMA METROPOLITANA | 030-146: HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA | 00006213 | HOSPITAL DE EMERGENCIAS "JOSE CASIMIRO ULLOA" | III-E | DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGÍA | RECUPERACIÓN | ASPIRADORA DE SECRECIONES | EQUIPO | 532208120083 | MEDELA | DOMINANT 50 | 1361104 | 18 | 7 | 7 | X | X | 10 | 15 | -3 | -5 | 1-ACTIVO |  | X |  | PREVENTIVO | EESS |  | 5775 | 2310 | 2880 | 1 | 2880 | -570 | 1.- Limpieza y lubricación de los componentes externos e internos del equipo: Chasis, motor, válvula, regulador y motor. 2..-Verificación de estado todos los componentes eléctricos / neumáticos que estén apropiadamente conectados y libre de daños físicos.. 3.- Verificación / cambio de filtro , regulador y válvulas 4.- Verificación de la presión de succión 5.- Pruebas de operatividad. | 1 | 1
9 | LIMA METROPOLITANA | 030-146: HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA | 00006213 | HOSPITAL DE EMERGENCIAS "JOSE CASIMIRO ULLOA" | III-E | DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGÍA | RECUPERACIÓN | ASPIRADORA DE SECRECIONES | EQUIPO | 532208120084 | MEDELA | DOMINANT 50 | 1361105 | 18 | 7 | 7 | X | X | 10 | 14 | -3 | -4 | 1-ACTIVO |  | X |  | PREVENTIVO | EESS |  | 5775 | 2310 | 2880 | 1 | 2880 | -570 | 1.- Limpieza y lubricación de los componentes externos e internos del equipo: Chasis, motor, válvula, regulador y motor. 2..-Verificación de estado todos los componentes eléctricos / neumáticos que estén apropiadamente conectados y libre de daños físicos.. 3.- Verificación / cambio de filtro , regulador y válvulas 4.- Verificación de la presión de succión 5.- Pruebas de operatividad. | 1 | 1
10 | LIMA METROPOLITANA | 030-146: HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA | 00006213 | HOSPITAL DE EMERGENCIAS "JOSE CASIMIRO ULLOA" | III-E | DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGÍA | RECUPERACIÓN | ASPIRADORA DE SECRECIONES | EQUIPO | 532208120085 | MEDELA | DOMINANT 50 | 1361106 | 18 | 7 | 7 | X | X | 10 | 11 | -3 | -1 | 1-ACTIVO |  | X |  | PREVENTIVO | EESS |  | 5775 | 2310 | 2880 | 1 | 2880 | -570 | 1.- Limpieza y lubricación de los componentes externos e internos del equipo: Chasis, motor, válvula, regulador y motor. 2..-Verificación de estado todos los componentes eléctricos / neumáticos que estén apropiadamente conectados y libre de daños físicos.. 3.- Verificación / cambio de filtro , regulador y válvulas 4.- Verificación de la presión de succión 5.- Pruebas de operatividad. | 1 | 1
19 | LIMA METROPOLITANA | 030-146: HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA | 00006213 | HOSPITAL DE EMERGENCIAS "JOSE CASIMIRO ULLOA" | III-E | DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA | ESTERILIZACIÓN | AUTOCLAVE | EQUIPO | 322200250004 | TUTTNAUER | 55120 | 1203091 | 17 | 8 | 7 | X | X | 10 | 10 | -3 | 0 | 1-ACTIVO |  | X |  | PREVENTIVO | EESS |  | 55837.5 | 22335 | 14000 | 3 | 14700 | 7635 | • Desmontaje total del equipo. • Reemplazo de sensor de temperatura de la cámara. • Limpieza externa. • Limpieza paredes internas de cámara y tarjetas electrónicas. • Cambio de junta de puerta. • Inspección y limpieza de rejilla de desagüe de cámara. • Mantenimiento y/o cambio de sistema de apertura y cierre de puerta. • Cambio de válvula de seguridad. • Cambio de filtro ambiente y desagüe. • Mantenimiento de sistema de impresión. • Verificación de penetración de vapor. • Verificación de hermeticidad. • Verificación de operatividad del equipo realizando (Test de vacío, Test de Bowie Dick, un proceso con carga y biológico o indicador de su confiabilidad). | 1 | 1
20 | LIMA METROPOLITANA | 030-146: HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA | 00006213 | HOSPITAL DE EMERGENCIAS "JOSE CASIMIRO ULLOA" | III-E | DEPARTAMENTO DE MEDICINA | GASTROENTEROLOGÍA | COLONOSCOPIO | EQUIPO | 532221720001 | PENTAX | EB-1570K | G111478 | 17 | 8 | 7 | X | X | 10 | 15 | -3 | -5 | 1-ACTIVO |  | X |  | PREVENTIVO | EESS |  | 210163 | 84065.2 | 9500 | 1 | 9975 | 74090.2 | • Limpieza de los componentes externos e internos del equipo. • Verificación del estado del colonoscopio, tubo de inserción y sección de control, libre de daños físicos. • Verificación del estado del terminal distal: lente objetivo, guía de luz y canal de salida de instrumento. • Verificación de calidad de imagen, nítida y sin ruidos. • Pruebas de inmersión libre de burbujas con un probador de fugas. • Pruebas de succión y funcionalidad de los instrumentos. • Pruebas de angulación con guía patrón up/down 180°/130° • Verificación del estado del video procesador: membranas de control, guía de luz y conexiones eléctricas del endoscopio. • Cambio de foco de fuente de luz. • Pruebas de operatividad. | 1 | 1
21 | LIMA METROPOLITANA | 030-146: HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA | 00006213 | HOSPITAL DE EMERGENCIAS "JOSE CASIMIRO ULLOA" | III-E | DEPARTAMENTO DE MEDICINA | GASTROENTEROLOGÍA | COLONOSCOPIO | EQUIPO | 532221720002 | OLYMPUS | Q150L | 2615633 | 17 | 8 | 7 | X | X | 10 | 9 | -3 | 1 | 1-ACTIVO |  | X |  | PREVENTIVO | EESS |  | 224163 | 89665.2 | 9500 | 1 | 9975 | 79690.2 | • Limpieza de los componentes externos e internos del equipo. • Verificación del estado del colonoscopio, tubo de inserción y sección de control, libre de daños físicos. • Verificación del estado del terminal distal: lente objetivo, boquilla de aire/agua, guías de lente de luz y canal de salida de instrumento. • Verificación de calidad de imagen del CCD, nítida y sin ruidos. • Pruebas de inmersión libre de burbujas con un probador de fugas. • Pruebas de succión y funcionalidad de los instrumentos. • Pruebas de angulación con guía patrón up/down 180° right/left 160° • Verificación del estado del video procesador: membranas de control, guía de luz y conexiones eléctricas del endoscopio. • Cambio de (02) lámpara halógenas. • Pruebas de operatividad. | 1 | 1
22 | LIMA METROPOLITANA | 030-146: HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA | 00006213 | HOSPITAL DE EMERGENCIAS "JOSE CASIMIRO ULLOA" | III-E | DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA | ESTERILIZACION | ESTERILIZADOR | EQUIPO | 532260470005 | MEMMERT | UM-600 | B695.0174 | 17 | 22 | 5 | X | X | 10 | 15 | -5 | -5 | 1-ACTIVO |  | X |  | PREVENTIVO | EESS |  | 44100 | 17640 | 700 | 3 | 735 | 16905 | • Limpieza integral externa e interna del equipo. • Revisión y limpieza sistema electrónico. (Revisión de la tarjeta electrónica, terminales, conectores, teclado, display). • Revisión del sistema eléctrico. (Resistencias de calentamiento, cable de potencia, fusibles) • Cambio de empaquetadura de la puerta. • Revisión y limpieza de válvula de seguridad, válvula de descarga aire/vapor, válvula de drenaje • Revisión y limpieza del tanque, cubierta, bandeja difusora. • Verificación de funcionamiento. | 1 | 1
23 | LIMA METROPOLITANA | 030-146: HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA | 00006213 | HOSPITAL DE EMERGENCIAS "JOSE CASIMIRO ULLOA" | III-E | DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA | ESTERILIZACION | ESTERILIZADOR DE CALOR SECO | EQUIPO | 532260470010 | YAMATO | DX 412C | J1807208 | 17 | 1 | 5 | X | X | 10 | 2 | -5 | 8 | 1-ACTIVO |  | X |  | PREVENTIVO | EESS |  | 37550 | 15020 | 700 | 3 | 735 | 14285 | • Limpieza integral externa e interna del equipo. • Revisión y limpieza sistema electrónico. (Revisión de la tarjeta electrónica, terminales, conectores, teclado, display). • Revisión del sistema eléctrico. (Resistencias de calentamiento, cable de potencia, fusibles) • Cambio de empaquetadura de la puerta. • Revisión y limpieza de válvula de seguridad, válvula de descarga aire/vapor, válvula de drenaje • Revisión y limpieza del tanque, cubierta, bandeja difusora. • Verificación de funcionamiento. | 1 | 1
24 | LIMA METROPOLITANA | 030-146: HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA | 00006213 | HOSPITAL DE EMERGENCIAS "JOSE CASIMIRO ULLOA" | III-E | DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA | ESTERILIZACIÓN | SECADOR DE MATERIAL QUIRURGICO | EQUIPO | 532293430001 | BAUMER | EA.34-03 | 093802070 | 17 | 10 | 10 | X | X | 10 | 2 | 0 | 8 | 1-ACTIVO |  | X |  | PREVENTIVO | EESS |  | 44100 | 17640 | 10360 | 1 | 10360 | 7280 | • Limpieza de las partes externas e internas del equipo. • Verificación de los componentes electrónicos que estén apropiadamente conectados y libre de daños físicos. • verificación de la temperatura programada • verificación de hermeticidad de la cabina. • Cambio de señor de temperatura. • Pruebas de operatividad. | 1 | 1
25 | LIMA METROPOLITANA | 030-146: HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA | 00006213 | HOSPITAL DE EMERGENCIAS "JOSE CASIMIRO ULLOA" | III-E | DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGÍA | PEDIATRÍA | CUNA DE CALOR RADIANTE | EQUIPO | 532227630002 | GENERAL ELECTRIC | 1502 | G658922 | 16 | 6 | 10 | X | X | 10 | 8 | 0 | 2 | 1-ACTIVO |  | X |  | PREVENTIVO | EESS |  | 96075 | 38430 | 2750 | 1 | 2750 | 35680 | • Limpieza de los componentes externos e internos, con líquido desinfectante. • Verificación y ajuste de componentes eléctricos y/o electrónicos y/o mecánicos. • Suministro e Instalación del kit de mantenimiento • Suministro e Instalación de un (01) sensor de temperatura • Suministro e Instalación de un (01) UPSS, según su potencia nominal del equipo. • Verificación y mantenimiento del sistema de reanimación • Verificación y mantenimiento del mezclador de aire oxigeno • Suministro e Instalación de una (01) lámpara • Suministro e Instalación de un (01) filtros de aire • Reparación de la balanza integrado • Verificación y funcionamiento de parámetros • Verificar el correcto funcionamiento del equipo. | 1 | 1
26 | LIMA METROPOLITANA | 030-146: HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA | 00006213 | HOSPITAL DE EMERGENCIAS "JOSE CASIMIRO ULLOA" | III-E | DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGÍA | RECUPERACIÓN | BOMBA DE INFUSION DE JERINGA | EQUIPO | 532210020149 | ALARIS | PK | 135372757 | 16 | 5 | 5 | X | X | 10 | 5 | -5 | 5 | 1-ACTIVO |  | X |  | PREVENTIVO | EESS |  | 1600 | 640 | 2440 | 1 | 2440 | -1800 | • Limpieza de los componentes externos e internos del equipo. • Verificación del estado estructural del chasis, pinza de sujeción de porta sueros y cable de alimentación. • Verificación del estado de la Pantalla, membranas botoneras de encendido/apagado y configuración. • Verificación del estado de la abrazadera de Jeringa, pinza de liberación, abrazadera de Jeringa y émbolo. • Verificación y prueba de todas las alarmas visuales y sonoras: oclusión, batería, jeringa vacía etc. • Cambio del sensor del Motor. • Cambio de Batería interna. • Calibración de fuerza, posición del embolo y abrazadera de Jeringa. • Pruebas de operatividad en modos TCI/TIVA con Jeringas de 5ml, 10ml, 20 ml, 30ml y 50ml. | 1 | 1
27 | LIMA METROPOLITANA | 030-146: HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA | 00006213 | HOSPITAL DE EMERGENCIAS "JOSE CASIMIRO ULLOA" | III-E | DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGÍA | SALA DE OPERACIONES | UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA | EQUIPO | 532298060001 | ERBE | ICC-200 | D-3214 | 16 | 8 | 10 | X | X | 10 | 15 | 0 | -5 |  |  | X |  | PREVENTIVO | EESS |  | 1500 |  | 11850 | 1 | 11850 |  | • Limpieza de los componentes externos e internos del equipo. • Verificación de estado todos los componentes que estén apropiadamente conectados y libre de daños físicos. • Verificación del correcto funcionamiento de la pantalla, botoneras de control y encendido de los leds de AC, conector del lápiz / pedal y en los diferentes modos de función. • Comprobación de la correcta salida de potencia de corte y coagulación en los dos estados tanto monopolar y bipolar (usando la placa de tierra). • Pruebas con simulador de potencia de acuerdo a los parámetros que indica la fabrica. • Pruebas de operatividad de acuerdo a los estándares establecidos de fabrica. | 1 | 1
28 | LIMA METROPOLITANA | 030-146: HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA | 00006213 | HOSPITAL DE EMERGENCIAS "JOSE CASIMIRO ULLOA" | III-E | DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGÍA | SALA DE OPERACIONES | LAMPARA CIALITICA | EQUIPO | 532270940021 | BERCHTOLD | E668 | 7602180-T13028 | 16 | 7 | 10 | X | X | 10 | 9 | 0 | 1 | 1-ACTIVO |  | X |  | PREVENTIVO | EESS |  | 183750 | 73500 | 7500 | 1 | 7875 | 65625 | • Desmontaje de cubierta superior • Verificación de tarjeta fuente de alimentación. • Ajuste y calibración del sistema mecánico. • Ajuste de los frenos de todas las articulaciones. • Verificación y limpieza de tarjetas electrónicas de la cúpula. • Limpieza y verificación del vidrio protector del panel led. • Verificación / cambio de funcionamiento de todos los leds. • Ensamblado del equipo y verificación de todas las funciones y sistemas agregados al sistema de iluminación. | 1 | 1
29 | LIMA METROPOLITANA | 030-146: HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA | 00006213 | HOSPITAL DE EMERGENCIAS "JOSE CASIMIRO ULLOA" | III-E | DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGÍA | SALA DE OPERACIONES | LAMPARA CIALITICA | EQUIPO | 532270940022 | BERCHTOLD | E668 | 762180-T13029 | 16 | 7 | 10 | X | X | 10 | 9 | 0 | 1 | 1-ACTIVO |  | X |  | PREVENTIVO | EESS |  | 183750 | 73500 | 7500 | 1 | 7875 | 65625 | • Desmontaje de cubierta superior • Verificación de tarjeta fuente de alimentación. • Ajuste y calibración del sistema mecánico. • Ajuste de los frenos de todas las articulaciones. • Verificación y limpieza de tarjetas electrónicas de la cúpula. • Limpieza y verificación del vidrio protector del panel led. • Verificación / cambio de funcionamiento de todos los leds. • Ensamblado del equipo y verificación de todas las funciones y sistemas agregados al sistema de iluminación. | 1 | 1
30 | LIMA METROPOLITANA | 030-146: HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA | 00006213 | HOSPITAL DE EMERGENCIAS "JOSE CASIMIRO ULLOA" | III-E | DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGÍA | SALA DE OPERACIONES | LAMPARA CIALITICA | EQUIPO | 532270940023 | BERCHTOLD | E668 | 7602180-T13030 | 16 | 7 | 10 | X | X | 10 | 9 | 0 | 1 | 1-ACTIVO |  | X |  | PREVENTIVO | EESS |  | 183750 | 73500 | 7500 | 1 | 7875 | 65625 | • Desmontaje de cubierta superior • Verificación de tarjeta fuente de alimentación. • Ajuste y calibración del sistema mecánico. • Ajuste de los frenos de todas las articulaciones. • Verificación y limpieza de tarjetas electrónicas de la cúpula. • Limpieza y verificación del vidrio protector del panel led. • Verificación / cambio de funcionamiento de todos los leds. • Ensamblado del equipo y verificación de todas las funciones y sistemas agregados al sistema de iluminación. | 1 | 1
31 | LIMA METROPOLITANA | 030-146: HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA | 00006213 | HOSPITAL DE EMERGENCIAS "JOSE CASIMIRO ULLOA" | III-E | DEPARTAMENTO DE MEDICINA | TRAUMA SHOCK | MONITOR MULTI PARAMETRO | EQUIPO | 532281970048 | NIHON KOHDEN | BSM-3562 | 09246 | 16 | 3 | 5 | X | X | 10 | 5 | -5 | 5 | 1-ACTIVO |  | X |  | PREVENTIVO | EESS |  | 83895 | 33558 | 2343 | 1 | 2460.15 | 31097.85 | • Limpieza integral interna y externa del equipo. • Verificación del estado estructural del chasis, Pantalla, perillas. • Verificación del estado de las partes y componentes eléctricos y electrónicos tales como tarjetas electrónicas, flats, cables, conectores, porta fusibles y fuente de poder. • Suministro e Instalación de un (01) sensor de SPO2 • Suministro e Instalación de un (01) sensor de ECG de 5 ramales • Suministro e Instalación de dos (02) Brazalete PANI Adulto • Suministro e Instalación de una (01) Batería interna • Verificación y funcionamiento de parámetros • Verificar el correcto funcionamiento del equipo. | 1 | 1
32 | LIMA METROPOLITANA | 030-146: HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA | 00006213 | HOSPITAL DE EMERGENCIAS "JOSE CASIMIRO ULLOA" | III-E | DEPARTAMENTO DE MEDICINA | REPOSO DAMAS | MONITOR MULTI PARAMETRO | EQUIPO | 532281970049 | NIHON KOHDEN | BSM-3562 | 09247 | 16 | 3 | 5 | X | X | 10 | 5 | -5 | 5 | 1-ACTIVO |  | X |  | PREVENTIVO | EESS |  | 83895 | 33558 | 2343 | 1 | 2460.15 | 31097.85 | • Limpieza integral interna y externa del equipo. • Verificación del estado estructural del chasis, Pantalla, perillas. • Verificación del estado de las partes y componentes eléctricos y electrónicos tales como tarjetas electrónicas, flats, cables, conectores, porta fusibles y fuente de poder. • Suministro e Instalación de un (01) sensor de SPO2 • Suministro e Instalación de un (01) sensor de ECG de 5 ramales • Suministro e Instalación de dos (02) Brazalete PANI Adulto • Suministro e Instalación de una (01) Batería interna • Verificación y funcionamiento de parámetros • Verificar el correcto funcionamiento del equipo. | 1 | 1
33 | LIMA METROPOLITANA | 030-146: HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA | 00006213 | HOSPITAL DE EMERGENCIAS "JOSE CASIMIRO ULLOA" | III-E | DEPARTAMENTO DE MEDICINA | REPOSO VARONES | MONITOR MULTI PARAMETRO | EQUIPO | 532281970050 | NIHON KOHDEN | BSM-3562 | 09248 | 16 | 3 | 5 | X | X | 10 | 5 | -5 | 5 | 1-ACTIVO |  | X |  | PREVENTIVO | EESS |  | 83895 | 33558 | 2343 | 1 | 2460.15 | 31097.85 | • Limpieza integral interna y externa del equipo. • Verificación del estado estructural del chasis, Pantalla, perillas. • Verificación del estado de las partes y componentes eléctricos y electrónicos tales como tarjetas electrónicas, flats, cables, conectores, porta fusibles y fuente de poder. • Suministro e Instalación de un (01) sensor de SPO2 • Suministro e Instalación de un (01) sensor de ECG de 5 ramales • Suministro e Instalación de dos (02) Brazalete PANI Adulto • Suministro e Instalación de una (01) Batería interna • Verificación y funcionamiento de parámetros • Verificar el correcto funcionamiento del equipo. | 1 | 1
34 | LIMA METROPOLITANA | 030-146: HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA | 00006213 | HOSPITAL DE EMERGENCIAS "JOSE CASIMIRO ULLOA" | III-E | DEPARTAMENTO DE MEDICINA | REPOSO DAMAS | MONITOR MULTI PARAMETRO | EQUIPO | 532281970051 | NIHON KOHDEN | BSM-3562 | 09255 | 16 | 3 | 5 | X | X | 10 | 5 | -5 | 5 | 1-ACTIVO |  | X |  | PREVENTIVO | EESS |  | 83895 | 33558 | 2343 | 1 | 2460.15 | 31097.85 | • Limpieza integral interna y externa del equipo. • Verificación del estado estructural del chasis, Pantalla, perillas. • Verificación del estado de las partes y componentes eléctricos y electrónicos tales como tarjetas electrónicas, flats, cables, conectores, porta fusibles y fuente de poder. • Suministro e Instalación de un (01) sensor de SPO2 • Suministro e Instalación de un (01) sensor de ECG de 5 ramales • Suministro e Instalación de dos (02) Brazalete PANI Adulto • Suministro e Instalación de una (01) Batería interna • Verificación y funcionamiento de parámetros • Verificar el correcto funcionamiento del equipo. | 1 | 1
35 | LIMA METROPOLITANA | 030-146: HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA | 00006213 | HOSPITAL DE EMERGENCIAS "JOSE CASIMIRO ULLOA" | III-E | DEPARTAMENTO DE MEDICINA | REPOSO VARONES | MONITOR MULTI PARAMETRO | EQUIPO | 532281970052 | NIHON KOHDEN | BSM-3562 | 09259 | 16 | 3 | 5 | X | X | 10 | 5 | -5 | 5 | 1-ACTIVO |  | X |  | PREVENTIVO | EESS |  | 83895 | 33558 | 2343 | 1 | 2460.15 | 31097.85 | • Limpieza integral interna y externa del equipo. • Verificación del estado estructural del chasis, Pantalla, perillas. • Verificación del estado de las partes y componentes eléctricos y electrónicos tales como tarjetas electrónicas, flats, cables, conectores, porta fusibles y fuente de poder. • Suministro e Instalación de un (01) sensor de SPO2 • Suministro e Instalación de un (01) sensor de ECG de 5 ramales • Suministro e Instalación de dos (02) Brazalete PANI Adulto • Suministro e Instalación de una (01) Batería interna • Verificación y funcionamiento de parámetros • Verificar el correcto funcionamiento del equipo. | 1 | 1
36 | LIMA METROPOLITANA | 030-146: HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA | 00006213 | HOSPITAL DE EMERGENCIAS "JOSE CASIMIRO ULLOA" | III-E | DEPARTAMENTO DE MEDICINA | PEDIATRIA | MONITOR MULTI PARAMETRO | EQUIPO | 532281970053 | NIHON KOHDEN | BSM-3562 | 09260 | 16 | 3 | 5 | X | X | 10 | 5 | -5 | 5 | 1-ACTIVO |  | X |  | PREVENTIVO | EESS |  | 83895 | 33558 | 2343 | 1 | 2460.15 | 31097.85 | • Limpieza integral interna y externa del equipo. • Verificación del estado estructural del chasis, Pantalla, perillas. • Verificación del estado de las partes y componentes eléctricos y electrónicos tales como tarjetas electrónicas, flats, cables, conectores, porta fusibles y fuente de poder. • Suministro e Instalación de un (01) sensor de SPO2 • Suministro e Instalación de un (01) sensor de ECG de 5 ramales • Suministro e Instalación de dos (02) Brazalete PANI Adulto • Suministro e Instalación de una (01) Batería interna • Verificación y funcionamiento de parámetros • Verificar el correcto funcionamiento del equipo. | 1 | 1
37 | LIMA METROPOLITANA | 030-146: HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA | 00006213 | HOSPITAL DE EMERGENCIAS "JOSE CASIMIRO ULLOA" | III-E | DEPARTAMENTO DE MEDICINA | REPOSO DAMAS | MONITOR MULTI PARAMETRO | EQUIPO | 532281970054 | NIHON KOHDEN | BSM-3562 | 09278 | 16 | 3 | 5 | X | X | 10 | 5 | -5 | 5 | 1-ACTIVO |  | X |  | PREVENTIVO | EESS |  | 83895 | 33558 | 2343 | 1 | 2460.15 | 31097.85 | • Limpieza integral interna y externa del equipo. • Verificación del estado estructural del chasis, Pantalla, perillas. • Verificación del estado de las partes y componentes eléctricos y electrónicos tales como tarjetas electrónicas, flats, cables, conectores, porta fusibles y fuente de poder. • Suministro e Instalación de un (01) sensor de SPO2 • Suministro e Instalación de un (01) sensor de ECG de 5 ramales • Suministro e Instalación de dos (02) Brazalete PANI Adulto • Suministro e Instalación de una (01) Batería interna • Verificación y funcionamiento de parámetros • Verificar el correcto funcionamiento del equipo. | 1 | 1
38 | LIMA METROPOLITANA | 030-146: HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA | 00006213 | HOSPITAL DE EMERGENCIAS "JOSE CASIMIRO ULLOA" | III-E | DEPARTAMENTO DE MEDICINA | REPOSO VARONES | MONITOR MULTI PARAMETRO | EQUIPO | 532281970055 | NIHON KOHDEN | BSM-3562 | 09281 | 16 | 3 | 5 | X | X | 10 | 5 | -5 | 5 | 1-ACTIVO |  | X |  | PREVENTIVO | EESS |  | 83895 | 33558 | 2343 | 1 | 2460.15 | 31097.85 | • Limpieza integral interna y externa del equipo. • Verificación del estado estructural del chasis, Pantalla, perillas. • Verificación del estado de las partes y componentes eléctricos y electrónicos tales como tarjetas electrónicas, flats, cables, conectores, porta fusibles y fuente de poder. • Suministro e Instalación de un (01) sensor de SPO2 • Suministro e Instalación de un (01) sensor de ECG de 5 ramales • Suministro e Instalación de dos (02) Brazalete PANI Adulto • Suministro e Instalación de una (01) Batería interna • Verificación y funcionamiento de parámetros • Verificar el correcto funcionamiento del equipo. | 1 | 1
39 | LIMA METROPOLITANA | 030-146: HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA | 00006213 | HOSPITAL DE EMERGENCIAS "JOSE CASIMIRO ULLOA" | III-E | DEPARTAMENTO DE MEDICINA | HOSPITALIZACIÓN | MONITOR MULTI PARAMETRO | EQUIPO | 532281970056 | NIHON KOHDEN | BSM-3562 | 09283 | 16 | 3 | 5 | X | X | 10 | 5 | -5 | 5 | 1-ACTIVO |  | X |  | PREVENTIVO | EESS |  | 83895 | 33558 | 2343 | 1 | 2460.15 | 31097.85 | • Limpieza integral interna y externa del equipo. • Verificación del estado estructural del chasis, Pantalla, perillas. • Verificación del estado de las partes y componentes eléctricos y electrónicos tales como tarjetas electrónicas, flats, cables, conectores, porta fusibles y fuente de poder. • Suministro e Instalación de un (01) sensor de SPO2 • Suministro e Instalación de un (01) sensor de ECG de 5 ramales • Suministro e Instalación de dos (02) Brazalete PANI Adulto • Suministro e Instalación de una (01) Batería interna • Verificación y funcionamiento de parámetros • Verificar el correcto funcionamiento del equipo. | 1 | 1
40 | LIMA METROPOLITANA | 030-146: HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA | 00006213 | HOSPITAL DE EMERGENCIAS "JOSE CASIMIRO ULLOA" | III-E | DEPARTAMENTO DE MEDICINA | HOSPITALIZACIÓN | MONITOR MULTI PARAMETRO | EQUIPO | 532281970057 | NIHON KOHDEN | BSM-3562 | 09285 | 16 | 3 | 5 | X | X | 10 | 5 | -5 | 5 | 1-ACTIVO |  | X |  | PREVENTIVO | EESS |  | 83895 | 33558 | 2343 | 1 | 2460.15 | 31097.85 | • Limpieza integral interna y externa del equipo. • Verificación del estado estructural del chasis, Pantalla, perillas. • Verificación del estado de las partes y componentes eléctricos y electrónicos tales como tarjetas electrónicas, flats, cables, conectores, porta fusibles y fuente de poder. • Suministro e Instalación de un (01) sensor de SPO2 • Suministro e Instalación de un (01) sensor de ECG de 5 ramales • Suministro e Instalación de dos (02) Brazalete PANI Adulto • Suministro e Instalación de una (01) Batería interna • Verificación y funcionamiento de parámetros • Verificar el correcto funcionamiento del equipo. | 1 | 1
41 | LIMA METROPOLITANA | 030-146: HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA | 00006213 | HOSPITAL DE EMERGENCIAS "JOSE CASIMIRO ULLOA" | III-E | DEPARTAMENTO DE MEDICINA | HOSPITALIZACIÓN | MONITOR MULTI PARAMETRO | EQUIPO | 532281970062 | NIHON KOHDEN | BSM-3763 | 04866 | 16 | 3 | 5 | X | X | 10 | 5 | -5 | 5 | 1-ACTIVO |  | X |  | PREVENTIVO | EESS |  | 83895 | 33558 | 2343 | 1 | 2460.15 | 31097.85 | • Limpieza integral interna y externa del equipo. • Verificación del estado estructural del chasis, Pantalla, perillas. • Verificación del estado de las partes y componentes eléctricos y electrónicos tales como tarjetas electrónicas, flats, cables, conectores, porta fusibles y fuente de poder. • Suministro e Instalación de un (01) sensor de SPO2 • Suministro e Instalación de un (01) sensor de ECG de 5 ramales • Suministro e Instalación de dos (02) Brazalete PANI Adulto • Suministro e Instalación de una (01) Batería interna • Verificación y funcionamiento de parámetros • Verificar el correcto funcionamiento del equipo. | 1 | 1
42 | LIMA METROPOLITANA | 030-146: HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA | 00006213 | HOSPITAL DE EMERGENCIAS "JOSE CASIMIRO ULLOA" | III-E | DEPARTAMENTO DE MEDICINA | HOSPITALIZACIÓN | MONITOR MULTI PARAMETRO | EQUIPO | 532281970068 | NIHON KOHDEN | BSM-3562 | 08708 | 16 | 3 | 5 | X | X | 10 | 5 | -5 | 5 | 1-ACTIVO |  | X |  | PREVENTIVO | EESS |  | 83895 | 33558 | 2343 | 1 | 2460.15 | 31097.85 | • Limpieza integral interna y externa del equipo. • Verificación del estado estructural del chasis, Pantalla, perillas. • Verificación del estado de las partes y componentes eléctricos y electrónicos tales como tarjetas electrónicas, flats, cables, conectores, porta fusibles y fuente de poder. • Suministro e Instalación de un (01) sensor de SPO2 • Suministro e Instalación de un (01) sensor de ECG de 5 ramales • Suministro e Instalación de dos (02) Brazalete PANI Adulto • Suministro e Instalación de una (01) Batería interna • Verificación y funcionamiento de parámetros • Verificar el correcto funcionamiento del equipo. | 1 | 1
43 | LIMA METROPOLITANA | 030-146: HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA | 00006213 | HOSPITAL DE EMERGENCIAS "JOSE CASIMIRO ULLOA" | III-E | DEPARTAMENTO DE MEDICINA | HOSPITALIZACIÓN | MONITOR MULTI PARAMETRO | EQUIPO | 532281970058 | NIHON KOHDEN | BSM-3763 | 04850 | 16 | 3 | 5 | X | X | 10 | 5 | -5 | 5 | 1-ACTIVO |  | X |  | PREVENTIVO | EESS |  | 83895 | 33558 | 2343 | 1 | 2460.15 | 31097.85 | • Limpieza integral interna y externa del equipo. • Verificación del estado estructural del chasis, Pantalla, perillas. • Verificación del estado de las partes y componentes eléctricos y electrónicos tales como tarjetas electrónicas, flats, cables, conectores, porta fusibles y fuente de poder. • Suministro e Instalación de un (01) sensor de SPO2 • Suministro e Instalación de un (01) sensor de ECG de 5 ramales • Suministro e Instalación de dos (02) Brazalete PANI Adulto • Suministro e Instalación de una (01) Batería interna • Verificación y funcionamiento de parámetros • Verificar el correcto funcionamiento del equipo. | 1 | 1
44 | LIMA METROPOLITANA | 030-146: HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA | 00006213 | HOSPITAL DE EMERGENCIAS "JOSE CASIMIRO ULLOA" | III-E | DEPARTAMENTO DE MEDICINA | UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS | MONITOR MULTI PARAMETRO | EQUIPO | 532281970059 | NIHON KOHDEN | BSM-3763 | 04854 | 16 | 3 | 5 | X | X | 10 | 5 | -5 | 5 | 1-ACTIVO |  | X |  | PREVENTIVO | EESS |  | 83895 | 33558 | 2343 | 1 | 2460.15 | 31097.85 | • Limpieza integral interna y externa del equipo. • Verificación del estado estructural del chasis, Pantalla, perillas. • Verificación del estado de las partes y componentes eléctricos y electrónicos tales como tarjetas electrónicas, flats, cables, conectores, porta fusibles y fuente de poder. • Suministro e Instalación de un (01) sensor de SPO2 • Suministro e Instalación de un (01) sensor de ECG de 5 ramales • Suministro e Instalación de dos (02) Brazalete PANI Adulto • Suministro e Instalación de una (01) Batería interna • Verificación y funcionamiento de parámetros • Verificar el correcto funcionamiento del equipo. | 1 | 1
45 | LIMA METROPOLITANA | 030-146: HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA | 00006213 | HOSPITAL DE EMERGENCIAS "JOSE CASIMIRO ULLOA" | III-E | DEPARTAMENTO DE MEDICINA | UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS | MONITOR MULTI PARAMETRO | EQUIPO | 532281970060 | NIHON KOHDEN | BSM-3763 | 04857 | 16 | 3 | 5 | X | X | 10 | 5 | -5 | 5 | 1-ACTIVO |  | X |  | PREVENTIVO | EESS |  | 83895 | 33558 | 2343 | 1 | 2460.15 | 31097.85 | • Limpieza integral interna y externa del equipo. • Verificación del estado estructural del chasis, Pantalla, perillas. • Verificación del estado de las partes y componentes eléctricos y electrónicos tales como tarjetas electrónicas, flats, cables, conectores, porta fusibles y fuente de poder. • Suministro e Instalación de un (01) sensor de SPO2 • Suministro e Instalación de un (01) sensor de ECG de 5 ramales • Suministro e Instalación de dos (02) Brazalete PANI Adulto • Suministro e Instalación de una (01) Batería interna • Verificación y funcionamiento de parámetros • Verificar el correcto funcionamiento del equipo. | 1 | 1
46 | LIMA METROPOLITANA | 030-146: HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA | 00006213 | HOSPITAL DE EMERGENCIAS "JOSE CASIMIRO ULLOA" | III-E | DEPARTAMENTO DE MEDICINA | UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS | MONITOR MULTI PARAMETRO | EQUIPO | 532281970061 | NIHON KOHDEN | BSM-3763 | 04865 | 16 | 3 | 5 | X | X | 10 | 5 | -5 | 5 | 1-ACTIVO |  | X |  | PREVENTIVO | EESS |  | 83895 | 33558 | 2343 | 1 | 2460.15 | 31097.85 | • Limpieza integral interna y externa del equipo. • Verificación del estado estructural del chasis, Pantalla, perillas. • Verificación del estado de las partes y componentes eléctricos y electrónicos tales como tarjetas electrónicas, flats, cables, conectores, porta fusibles y fuente de poder. • Suministro e Instalación de un (01) sensor de SPO2 • Suministro e Instalación de un (01) sensor de ECG de 5 ramales • Suministro e Instalación de dos (02) Brazalete PANI Adulto • Suministro e Instalación de una (01) Batería interna • Verificación y funcionamiento de parámetros • Verificar el correcto funcionamiento del equipo. | 1 | 1
47 | LIMA METROPOLITANA | 030-146: HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA | 00006213 | HOSPITAL DE EMERGENCIAS "JOSE CASIMIRO ULLOA" | III-E | DEPARTAMENTO DE MEDICINA | UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS | MONITOR MULTI PARAMETRO | EQUIPO | 532281970063 | NIHON KOHDEN | BSM-3763 | 04871 | 16 | 3 | 5 | X | X | 10 | 5 | -5 | 5 | 1-ACTIVO |  | X |  | PREVENTIVO | EESS |  | 83895 | 33558 | 2343 | 1 | 2460.15 | 31097.85 | • Limpieza integral interna y externa del equipo. • Verificación del estado estructural del chasis, Pantalla, perillas. • Verificación del estado de las partes y componentes eléctricos y electrónicos tales como tarjetas electrónicas, flats, cables, conectores, porta fusibles y fuente de poder. • Suministro e Instalación de un (01) sensor de SPO2 • Suministro e Instalación de un (01) sensor de ECG de 5 ramales • Suministro e Instalación de dos (02) Brazalete PANI Adulto • Suministro e Instalación de una (01) Batería interna • Verificación y funcionamiento de parámetros • Verificar el correcto funcionamiento del equipo. | 1 | 1
48 | LIMA METROPOLITANA | 030-146: HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA | 00006213 | HOSPITAL DE EMERGENCIAS "JOSE CASIMIRO ULLOA" | III-E | DEPARTAMENTO DE MEDICINA | UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS | MONITOR MULTI PARAMETRO | EQUIPO | 532281970064 | NIHON KOHDEN | BSM-3763 | 04876 | 16 | 3 | 5 | X | X | 10 | 5 | -5 | 5 | 1-ACTIVO |  | X |  | PREVENTIVO | EESS |  | 83895 | 33558 | 2343 | 1 | 2460.15 | 31097.85 | • Limpieza integral interna y externa del equipo. • Verificación del estado estructural del chasis, Pantalla, perillas. • Verificación del estado de las partes y componentes eléctricos y electrónicos tales como tarjetas electrónicas, flats, cables, conectores, porta fusibles y fuente de poder. • Suministro e Instalación de un (01) sensor de SPO2 • Suministro e Instalación de un (01) sensor de ECG de 5 ramales • Suministro e Instalación de dos (02) Brazalete PANI Adulto • Suministro e Instalación de una (01) Batería interna • Verificación y funcionamiento de parámetros • Verificar el correcto funcionamiento del equipo. | 1 | 1
49 | LIMA METROPOLITANA | 030-146: HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA | 00006213 | HOSPITAL DE EMERGENCIAS "JOSE CASIMIRO ULLOA" | III-E | DEPARTAMENTO DE MEDICINA | UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS | MONITOR MULTI PARAMETRO | EQUIPO | 532281970065 | NIHON KOHDEN | BSM-3763 | 04877 | 16 | 3 | 5 | X | X | 10 | 5 | -5 | 5 | 1-ACTIVO |  | X |  | PREVENTIVO | EESS |  | 83895 | 33558 | 2343 | 1 | 2460.15 | 31097.85 | • Limpieza integral interna y externa del equipo. • Verificación del estado estructural del chasis, Pantalla, perillas. • Verificación del estado de las partes y componentes eléctricos y electrónicos tales como tarjetas electrónicas, flats, cables, conectores, porta fusibles y fuente de poder. • Suministro e Instalación de un (01) sensor de SPO2 • Suministro e Instalación de un (01) sensor de ECG de 5 ramales • Suministro e Instalación de dos (02) Brazalete PANI Adulto • Suministro e Instalación de una (01) Batería interna • Verificación y funcionamiento de parámetros • Verificar el correcto funcionamiento del equipo. | 1 | 1
50 | LIMA METROPOLITANA | 030-146: HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA | 00006213 | HOSPITAL DE EMERGENCIAS "JOSE CASIMIRO ULLOA" | III-E | DEPARTAMENTO DE MEDICINA | UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS | MONITOR MULTI PARAMETRO | EQUIPO | 532281970066 | NIHON KOHDEN | BSM-3763 | 04886 | 16 | 3 | 5 | X | X | 10 | 5 | -5 | 5 | 1-ACTIVO |  | X |  | PREVENTIVO | EESS |  | 83895 | 33558 | 2343 | 1 | 2460.15 | 31097.85 | • Limpieza integral interna y externa del equipo. • Verificación del estado estructural del chasis, Pantalla, perillas. • Verificación del estado de las partes y componentes eléctricos y electrónicos tales como tarjetas electrónicas, flats, cables, conectores, porta fusibles y fuente de poder. • Suministro e Instalación de un (01) sensor de SPO2 • Suministro e Instalación de un (01) sensor de ECG de 5 ramales • Suministro e Instalación de dos (02) Brazalete PANI Adulto • Suministro e Instalación de una (01) Batería interna • Verificación y funcionamiento de parámetros • Verificar el correcto funcionamiento del equipo. | 1 | 1
51 | LIMA METROPOLITANA | 030-146: HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA | 00006213 | HOSPITAL DE EMERGENCIAS "JOSE CASIMIRO ULLOA" | III-E | DEPARTAMENTO DE MEDICINA | UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS | MONITOR MULTI PARAMETRO | EQUIPO | 532281970067 | NIHON KOHDEN | BSM-3763 | 04887 | 16 | 7 | 5 | X | X | 10 | 9 | -5 | 1 | 1-ACTIVO |  | X |  | PREVENTIVO | EESS |  | 83895 | 33558 | 2343 | 1 | 2460.15 | 31097.85 | • Limpieza integral interna y externa del equipo. • Verificación del estado estructural del chasis, Pantalla, perillas. • Verificación del estado de las partes y componentes eléctricos y electrónicos tales como tarjetas electrónicas, flats, cables, conectores, porta fusibles y fuente de poder. • Suministro e Instalación de un (01) sensor de SPO2 • Suministro e Instalación de un (01) sensor de ECG de 5 ramales • Suministro e Instalación de dos (02) Brazalete PANI Adulto • Suministro e Instalación de una (01) Batería interna • Verificación y funcionamiento de parámetros • Verificar el correcto funcionamiento del equipo. | 1 | 1
52 | LIMA METROPOLITANA | 030-146: HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA | 00006213 | HOSPITAL DE EMERGENCIAS "JOSE CASIMIRO ULLOA" | III-E | DEPARTAMENTO DE MEDICINA | UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS | MONITOR MULTI PARAMETRO | EQUIPO | 532281970069 | NIHON KOHDEN | BSM-3763 | 04721 | 16 | 7 | 5 | X | X | 10 | 5 | -5 | 5 | 1-ACTIVO |  | X |  | PREVENTIVO | EESS |  | 83895 | 33558 | 2343 | 1 | 2460.15 | 31097.85 | • Limpieza integral interna y externa del equipo. • Verificación del estado estructural del chasis, Pantalla, perillas. • Verificación del estado de las partes y componentes eléctricos y electrónicos tales como tarjetas electrónicas, flats, cables, conectores, porta fusibles y fuente de poder. • Suministro e Instalación de un (01) sensor de SPO2 • Suministro e Instalación de un (01) sensor de ECG de 5 ramales • Suministro e Instalación de dos (02) Brazalete PANI Adulto • Suministro e Instalación de una (01) Batería interna • Verificación y funcionamiento de parámetros • Verificar el correcto funcionamiento del equipo. | 1 | 1
53 | LIMA METROPOLITANA | 030-146: HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA | 00006213 | HOSPITAL DE EMERGENCIAS "JOSE CASIMIRO ULLOA" | III-E | DEPARTAMENTO DE MEDICINA | UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS | MONITOR MULTI PARAMETRO | EQUIPO | 532281970070 | NIHON KOHDEN | BSM-3763 | 04727 | 16 | 7 | 5 | X | X | 10 | 4 | -5 | 6 | 1-ACTIVO |  | X |  | PREVENTIVO | EESS |  | 83895 | 33558 | 2343 | 1 | 2460.15 | 31097.85 | • Limpieza integral interna y externa del equipo. • Verificación del estado estructural del chasis, Pantalla, perillas. • Verificación del estado de las partes y componentes eléctricos y electrónicos tales como tarjetas electrónicas, flats, cables, conectores, porta fusibles y fuente de poder. • Suministro e Instalación de un (01) sensor de SPO2 • Suministro e Instalación de un (01) sensor de ECG de 5 ramales • Suministro e Instalación de dos (02) Brazalete PANI Adulto • Suministro e Instalación de una (01) Batería interna • Verificación y funcionamiento de parámetros • Verificar el correcto funcionamiento del equipo. | 1 | 1
54 | LIMA METROPOLITANA | 030-146: HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA | 00006213 | HOSPITAL DE EMERGENCIAS "JOSE CASIMIRO ULLOA" | III-E | DEPARTAMENTO DE NEUROCIRUGÍA | HOSPITALIZACION 2DO PISO | LAMPARA CIALITICA | EQUIPO | 532270940017 | BERCHTOLD | HROMOPHARE D300 | 5738170-R41366 | 16 | 7 | 10 | X | X | 10 | 9 | 0 | 1 | 1-ACTIVO |  | X |  | PREVENTIVO | EESS |  | 183750 | 73500 | 7500 | 1 | 7875 | 65625 | • Desmontaje de cubierta superior • Verificación de tarjeta fuente de alimentación. • Ajuste y calibración del sistema mecánico. • Ajuste de los frenos de todas las articulaciones. • Verificación y limpieza de tarjetas electrónicas de la cúpula. • Limpieza y verificación del vidrio protector del panel led. • Verificación / cambio de funcionamiento de todos los leds. • Ensamblado del equipo y verificación de todas las funciones y sistemas agregados al sistema de iluminación. | 1 | 1
55 | LIMA METROPOLITANA | 030-146: HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA | 00006213 | HOSPITAL DE EMERGENCIAS "JOSE CASIMIRO ULLOA" | III-E | DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA | HOSPITALIZACIÓN | LAMPARA CIALITICA | EQUIPO | 532270940018 | SIMEON | SIM LED 5000 | 100000000024889 | 16 | 7 | 10 | X | X | 10 | 9 | 0 | 1 | 1-ACTIVO |  | X |  | PREVENTIVO | EESS |  | 183750 | 73500 | 7500 | 1 | 7875 | 65625 | • Desmontaje de cubierta superior • Verificación de tarjeta fuente de alimentación. • Ajuste y calibración del sistema mecánico. • Ajuste de los frenos de todas las articulaciones. • Verificación y limpieza de tarjetas electrónicas de la cúpula. • Limpieza y verificación del vidrio protector del panel led. • Verificación / cambio de funcionamiento de todos los leds. • Ensamblado del equipo y verificación de todas las funciones y sistemas agregados al sistema de iluminación. | 1 | 1
56 | LIMA METROPOLITANA | 030-146: HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA | 00006213 | HOSPITAL DE EMERGENCIAS "JOSE CASIMIRO ULLOA" | III-E | DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA | TRAUMA SHOCK | LAMPARA CIALITICA | EQUIPO | 532270940019 | SIMEON | SIM LED 5000 | 100000000024890 | 16 | 7 | 10 | X | X | 10 | 9 | 0 | 1 | 1-ACTIVO |  | X |  | PREVENTIVO | EESS |  | 183750 | 73500 | 7500 | 1 | 7875 | 65625 | • Desmontaje de cubierta superior • Verificación de tarjeta fuente de alimentación. • Ajuste y calibración del sistema mecánico. • Ajuste de los frenos de todas las articulaciones. • Verificación y limpieza de tarjetas electrónicas de la cúpula. • Limpieza y verificación del vidrio protector del panel led. • Verificación / cambio de funcionamiento de todos los leds. • Ensamblado del equipo y verificación de todas las funciones y sistemas agregados al sistema de iluminación. | 1 | 1
57 | LIMA METROPOLITANA | 030-146: HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA | 00006213 | HOSPITAL DE EMERGENCIAS "JOSE CASIMIRO ULLOA" | III-E | DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA | TRAUMA SHOCK | LAMPARA CIALITICA | EQUIPO | 532270940020 | SIMEON | SIM LED 5000 | 100000000024994 | 16 | 7 | 10 | X | X | 10 | 9 | 0 | 1 | 1-ACTIVO |  | X |  | PREVENTIVO | EESS |  | 183750 | 73500 | 7500 | 1 | 7875 | 65625 | • Desmontaje de cubierta superior • Verificación de tarjeta fuente de alimentación. • Ajuste y calibración del sistema mecánico. • Ajuste de los frenos de todas las articulaciones. • Verificación y limpieza de tarjetas electrónicas de la cúpula. • Limpieza y verificación del vidrio protector del panel led. • Verificación / cambio de funcionamiento de todos los leds. • Ensamblado del equipo y verificación de todas las funciones y sistemas agregados al sistema de iluminación. | 1 | 1
58 | LIMA METROPOLITANA | 030-146: HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA | 00006213 | HOSPITAL DE EMERGENCIAS "JOSE CASIMIRO ULLOA" | III-E | DEPARTAMENTO DE NEUROCIRUGÍA | HOSPITALIZACION 2DO PISO | MONITOR MULTI PARAMETRO | EQUIPO | 532281970071 | MINDRAY | BENEVIEW T5 | CM-62147796 | 16 | 3 | 5 | X | X | 10 | 5 | -5 | 5 | 1-ACTIVO |  | X |  | PREVENTIVO | EESS |  | 83895 | 33558 | 2343 | 1 | 2460.15 | 31097.85 | Limpieza integral interna y externa del equipo. • Verificación del estado estructural del chasis, Pantalla, perillas. • Verificación del estado de las partes y componentes eléctricos y electrónicos tales como tarjetas electrónicas, flats, cables, conectores, porta fusibles y fuente de poder. • Suministro e Instalación de un (01) sensor de SPO2 • Suministro e Instalación de un (01) sensor de ECG de 5 ramales • Suministro e Instalación de dos (02) Brazalete PANI Adulto • Suministro e Instalación de una (01) Batería interna • Verificación y funcionamiento de parámetros • Calibración de todos los parámetros. | 1 | 1
59 | LIMA METROPOLITANA | 030-146: HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA | 00006213 | HOSPITAL DE EMERGENCIAS "JOSE CASIMIRO ULLOA" | III-E | DEPARTAMENTO DE NEUROCIRUGÍA | HOSPITALIZACION 2DO PISO | MONITOR MULTI PARAMETRO | EQUIPO | 532281970072 | MINDRAY | BENEVIEW T5 | CM-62147797 | 16 | 3 | 5 | X | X | 10 | 5 | -5 | 5 | 1-ACTIVO |  | X |  | PREVENTIVO | EESS |  | 83895 | 33558 | 11580 | 1 | 11580 | 21978 | Limpieza integral interna y externa del equipo. • Verificación del estado estructural del chasis, Pantalla, perillas. • Verificación del estado de las partes y componentes eléctricos y electrónicos tales como tarjetas electrónicas, flats, cables, conectores, porta fusibles y fuente de poder. • Suministro e Instalación de un (01) sensor de SPO2 • Suministro e Instalación de un (01) sensor de ECG de 5 ramales • Suministro e Instalación de dos (02) Brazalete PANI Adulto • Suministro e Instalación de una (01) Batería interna • Verificación y funcionamiento de parámetros • Calibración de todos los parámetros. | 1 | 1
60 | LIMA METROPOLITANA | 030-146: HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA | 00006213 | HOSPITAL DE EMERGENCIAS "JOSE CASIMIRO ULLOA" | III-E | DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA | LABORATORIO | LAVADORA DE MICROPLACAS PARA ELISA | EQUIPO | 532272760001 | LINEAR CHEMICAL | SAGA | 511121035BE | 16 | 9 | 5 | X | X | 10 | 6 | -5 | 4 | 1-ACTIVO |  | X |  | PREVENTIVO | EESS |  | 7200 | 2880 | 3200 | 1 | 3200 | -320 | • Limpieza de los componentes externos y internos del equipo. • Verificación de estado todos los componentes Eléctricos / Electrónicos que estén apropiadamente conectados y libre de daños físicos.. • Desensamblar y limpiar los conductos y conectores. Verificar la integridad de los mismos. Si de detectan fugas o vestigios de corrosión, ajustar y/o reemplazar. • Verificar la integridad de los componentes mecánicos. Lubricar de acuerdo con las instrucciones del fabricante. •Comprobar el ajuste de cada uno de los subsistemas. Calibrar de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. • Pruebas de operatividad. | 1 | 1
61 | LIMA METROPOLITANA | 030-146: HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA | 00006213 | HOSPITAL DE EMERGENCIAS "JOSE CASIMIRO ULLOA" | III-E | DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA | BANCO DE SANGRE | LECTOR PARA PRUEBA DE ELISA | EQUIPO | 532274280002 | HUMAN | HUMAREADER | 501121010HFSE | 16 | 10 | 5 | X | X | 10 | 7 | -5 | 3 | 1-ACTIVO |  | X |  | PREVENTIVO | EESS |  | 12500 | 5000 | 3200 | 1 | 3200 | 1800 | • Limpieza de los componentes externos y internos del equipo. • Verificación de estado todos los componentes Eléctricos / Electrónicos que estén apropiadamente conectados y libre de daños físicos.. • Verificar la estabilidad de la lámpara. Usar el filtro de calibración, efectuando lecturas con intervalos de 30 minutos o una misma Analizador de ELISA 1 19 placa. Comparar las lecturas. No deben existir diferencias. • Limpiar los sistemas ópticos de los detectores y los sistemas de iluminación. • Limpiar y lubricación del mecanismo de avance de la placa. • Verificar la alineación de cada pozo con los sistemas emisores y detectores de luz. • Pruebas de operatividad. | 1 | 1
62 | LIMA METROPOLITANA | 030-146: HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA | 00006213 | HOSPITAL DE EMERGENCIAS "JOSE CASIMIRO ULLOA" | III-E | DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA | MICROBIOLOGIA | EQUIPO PARA PREPARAR MEDIOS DE CULTIVO - EQUIPO AUTOMATIZADO PARA HEMOCULTIVO | EQUIPO | 532258540001 | BACTEC | FX 40 | FF-1833; FF-1835 | 16 | 2 | 8 | X | X | 10 | 8 | -2 | 2 | 1-ACTIVO |  | X |  | PREVENTIVO | EESS |  | 840000 | 336000 | 3000 | 1 | 3000 | 333000 | • Limpieza y lubricación de los componentes externos e internos del equipo. • Verificación de estado todos los componentes eléctricos / electrónicos que estén apropiadamente conectados y libre de daños físicos. • Verificar el correcto procedimiento del programa. • Verificación de estado de funcionamiento de los indicadores visuales, botoneras del panel control y cerradura de puerta. • Pruebas de comunicación con la pantalla central táctil en cada módulo pila o unidad superior. • Verificación de reconocimiento del Escáner de código de barras en cada unidad módulo. • Pruebas de reconocimiento instantáneo de los viales y estado del instrumento. • pruebas de funcionamiento simultáneo y acceso a la información de varios usuarios en cada stock o unidad superior. • Pruebas de operatividad con un procedimiento indicado cumpliendo los protocolos de fábrica. | 1 | 1
63 | LIMA METROPOLITANA | 030-146: HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA | 00006213 | HOSPITAL DE EMERGENCIAS "JOSE CASIMIRO ULLOA" | III-E | DEPARTAMENTO DE MEDICINA | CUIDADOS CRÍTICOS | CALENTADOR DE SANGRE | EQUIPO | 532211570006 | STIHLER ELECTRO | ASTOFLO PLUS | FHEU03574 | 16 | 6 | 10 | X | X | 10 | 11 | 0 | -1 | 1-ACTIVO |  | X |  | PREVENTIVO | EESS |  | 1500 | 600 | 1300 | 1 | 500 | 100 | • Limpieza de las partes externas e internas del equipo. • Limpieza de cámara interna. • Limpieza de resistencia sistema de calefacción. • Mantenimiento integral de las tarjetas electrónicas y display. • Mantenimiento de tarjetas electrónicas fuente y controlador de resistencia • Cambio de sensor de temperatura. • Cambio de empaquetadura del equipo. • Prueba de operatividad del equipo. | 1 | 1
64 | LIMA METROPOLITANA | 030-146: HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA | 00006213 | HOSPITAL DE EMERGENCIAS "JOSE CASIMIRO ULLOA" | III-E | DEPARTAMENTO DE MEDICINA | TRAUMA SHOCK | CALENTADOR DE SANGRE | EQUIPO | 532211570007 | STIHLER ELECTRO | ASTOFLO PLUS | FHEU03575 | 16 | 2 | 10 | X | X | 10 | 11 | 0 | -1 | 1-ACTIVO |  | X |  | PREVENTIVO | EESS |  | 1500 | 600 | 1300 | 1 | 500 | 100 | • Limpieza de las partes externas e internas del equipo. • Limpieza de cámara interna. • Limpieza de resistencia sistema de calefacción. • Mantenimiento integral de las tarjetas electrónicas y display. • Mantenimiento de tarjetas electrónicas fuente y controlador de resistencia • Cambio de sensor de temperatura. • Cambio de empaquetadura del equipo. • Prueba de operatividad del equipo. | 1 | 1
65 | LIMA METROPOLITANA | 030-146: HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA | 00006213 | HOSPITAL DE EMERGENCIAS "JOSE CASIMIRO ULLOA" | III-E | DEPARTAMENTO DE MEDICINA | PEDIATRÍA | CALENTADOR DE SANGRE | EQUIPO | 532211570009 | 3M | 245 | 49405 | 16 | 8 | 10 | X | X | 10 | 8 | 0 | 2 | 1-ACTIVO |  | X |  | PREVENTIVO | EESS |  | 1500 | 600 | 1300 | 1 | 500 | 100 | • Limpieza de las partes externas e internas del equipo. • Limpieza de cámara interna. • Limpieza de resistencia sistema de calefacción. • Mantenimiento integral de las tarjetas electrónicas y display. • Mantenimiento de tarjetas electrónicas fuente y controlador de resistencia • Cambio de sensor de temperatura. • Cambio de empaquetadura del equipo. • Prueba de operatividad del equipo. | 1 | 1
66 | LIMA METROPOLITANA | 030-146: HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA | 00006213 | HOSPITAL DE EMERGENCIAS "JOSE CASIMIRO ULLOA" | III-E | DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGÍA | SALA DE OPERACIONES | UNIDAD DE CALENTAMIENTO | EQUIPO | 532298040001 | ARIZANT HEALTHC | 750 | 21120 | 16 | 7 | 10 | X | X | 10 | 12 | 0 | -2 |  |  | X |  | PREVENTIVO | EESS |  | 2100 |  | 510 | 1 | 510 |  | • Limpieza integral interna y externa del equipo. • Verificación y ajuste de contactos eléctricos y/o electrónicos y/o mecánicos • Verificación del estado de las partes y componentes eléctricos y electrónicos tales como tarjetas electrónicas, flats, cables, conectores, porta fusibles y cables de poder. • Verificación y limpieza de filtros del ventilador y la manguera • Verificación y funcionamiento de parámetros • Verificar el correcto funcionamiento del equipo. | 1 | 1
67 | LIMA METROPOLITANA | 030-146: HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA | 00006213 | HOSPITAL DE EMERGENCIAS "JOSE CASIMIRO ULLOA" | III-E | DEPARTAMENTO DE IMÁGENES | ECOGRAFIA | EQUIPO DOPPLER VASCULAR | EQUIPO | 532248020001 | SONOSITE | TITAN | 03F5DR | 15 | 11 | 10 | X | X | 10 | 8 | 0 | 2 | 1-ACTIVO |  | X |  | PREVENTIVO | EESS |  | 29100 | 11640 | 4610 | 1 | 4610 | 7030 | 1..-Limpieza de los componentes externos / internos del equipo. 2.- Verificación de estado todos los componentes que estén apropiadamente conectados y libre de daños físicos. 3.- Limpieza de componentes eléctricos/electrónicos. 4. -Cambio de UPSS, Batería, Tarjeta principal. 5. -Cambio de cable conexión con impresora 6.- Cambio de membrana de encendido y otros botones. 7.- Verificación y reparación de darse el caso de los transductores. | 1 | 1
68 | LIMA METROPOLITANA | 030-146: HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA | 00006213 | HOSPITAL DE EMERGENCIAS "JOSE CASIMIRO ULLOA" | III-E | DEPARTAMENTO DE IMÁGENES | ECOGRAFIA | EQUIPO DOPPLER VASCULAR | EQUIPO | 532248020002 | SONOSITE | TITAN | 03D5G4 | 15 | 11 | 10 | X | X | 10 | 7 | 0 | 3 | 1-ACTIVO |  | X |  | PREVENTIVO | EESS |  | 29100 | 11640 | 4610 | 1 | 4610 | 7030 | 1..-Limpieza de los componentes externos / internos del equipo. 2.- Verificación de estado todos los componentes que estén apropiadamente conectados y libre de daños físicos. 3.- Limpieza de componentes eléctricos/electrónicos. 4. -Cambio de UPSS, Batería, Tarjeta principal. 5. -Cambio de cable conexión con impresora 6.- Cambio de membrana de encendido y otros botones. 7.- Verificación y reparación de darse el caso de los transductores. | 1 | 1
69 | LIMA METROPOLITANA | 030-146: HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA | 00006213 | HOSPITAL DE EMERGENCIAS "JOSE CASIMIRO ULLOA" | III-E | DEPARTAMENTO DE TRAUMATOLOGÍA | FISIOTERAPIA | EQUIPO DE FISIOTERAPIA | EQUIPO | 532244770002 | CHATTANOOGA | CH-2779 | T2227 | 15 | 12 | 7 | X | X | 10 | 6 | -3 | 4 | 1-ACTIVO |  | X |  | PREVENTIVO | EESS |  | 6100 | 2440 | 7660 | 1 | 7660 | -5220 | • Limpieza de todos los componentes externos e internos. • Verificación del estado del chasis, pantalla, botoneras de control y cable poder, libre de daños físicos y desgastes de aislamiento. • Verificación del estado del aplicador y cableado, libre de daños físicos y desgastes de aislamiento. • Cambio de interruptor de parada de paciente. • Cambio del key assembly (botonera). • Pruebas de operatividad y funcionamiento según datos de fábrica. | 1 | 1
70 | LIMA METROPOLITANA | 030-146: HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA | 00006213 | HOSPITAL DE EMERGENCIAS "JOSE CASIMIRO ULLOA" | III-E | DEPARTAMENTO DE TRAUMATOLOGÍA | FISIOTERAPIA | EQUIPO DE FISIOTERAPIA | EQUIPO | 532244770003 | CHATTANOOGA | CH-2772MC | T2635 | 15 | 6 | 7 | X | X | 10 | 9 | -3 | 1 | 1-ACTIVO |  | X |  | PREVENTIVO | EESS |  | 6100 | 2440 | 7660 | 1 | 1500 | 940 | • Limpieza de todos los componentes externos e internos. • Verificación del estado del chasis, pantalla, botoneras de control y cable poder, libre de daños físicos y desgastes de aislamiento. • Verificación del estado del aplicador y cableado, libre de daños físicos y desgastes de aislamiento. • Calibración de intensidades de Ultrasonido, según datos de fábrica. • Cambio e instalación del piezoeléctrico de 5cm2. • Cambio de 02 cables de salida de corriente. • Cambio de 01 encoder de control de intensidad. • Cambio de 01 cable poder de grado médico. • Pruebas de operatividad y funcionamiento según datos de fábrica. | 1 | 1
71 | LIMA METROPOLITANA | 030-146: HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA | 00006213 | HOSPITAL DE EMERGENCIAS "JOSE CASIMIRO ULLOA" | III-E | DEPARTAMENTO DE TRAUMATOLOGÍA | FISIOTERAPIA | EQUIPO DE FISIOTERAPIA | EQUIPO | 532244770004 | CHATTANOOGA | CH2772MC INTELE | T3489 | 15 | 7 | 7 | X | X | 10 | 10 | -3 | 0 | 1-ACTIVO |  | X |  | PREVENTIVO | EESS |  | 6100 | 2440 | 7660 | 1 | 7660 | -5220 | • Limpieza de todos los componentes externos e internos. • Verificación del estado del chasis, pantalla, botoneras de control y cable poder, libre de daños físicos y desgastes de aislamiento. • Verificación del estado del aplicador y cableado, libre de daños físicos y desgastes de aislamiento. • Calibración de frecuencia e intensidades de ultrasonido, según datos técnicos de fábrica. • Cambio de 01 encoder de control de intensidad. • Cambio de 02 cables de corriente. • Pruebas de operatividad y funcionamiento según datos de fábrica. | 1 | 1
72 | LIMA METROPOLITANA | 030-146: HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA | 00006213 | HOSPITAL DE EMERGENCIAS "JOSE CASIMIRO ULLOA" | III-E | DEPARTAMENTO DE TRAUMATOLOGÍA | FISIOTERAPIA | EQUIPO DE MAGNETOTERAPIA | EQUIPO | 532245890001 | MEDITEA | MAGNETHERP 440 | 568611110747 | 15 | 7 | 5 | X | X | 10 | 5 | -5 | 5 | 1-ACTIVO |  | X |  | PREVENTIVO | EESS |  | 82300 | 32920 | 560 | 1 | 560 | 32360 | • Limpieza de todos los componentes externos e internos. • Verificación del estado del chasis, pantalla, botoneras de control y cable poder, libre de daños físicos y desgastes de aislamiento. • Verificación del estado de la Bobina plana, Campo envolvente, libre de daños físicos en conectores y desgastes de aislamiento del cableado. • Calibración de la intensidad de campo magnético. • Cambio de los cables y conectores de los 02 solenoides planos. • Cambio de funda para bobina plana. (02) pares. • Pruebas de operatividad y funcionamiento según datos de fábrica. | 1 | 1
73 | LIMA METROPOLITANA | 030-146: HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA | 00006213 | HOSPITAL DE EMERGENCIAS "JOSE CASIMIRO ULLOA" | III-E | DEPARTAMENTO DE TRAUMATOLOGÍA | FISIOTERAPIA | ESTIMULADOR ELÉCTRICO | EQUIPO | 532261420001 | DYNATRONIC | 2100E | RO20334262 | 15 | 11 | 11 | X | X | 10 | 6 | 1 | 4 | 1-ACTIVO |  | X |  | PREVENTIVO | EESS |  | 6100 | 2440 | 4150 | 1 | 4150 | -1710 | • Limpieza de los componentes externos e internos del equipo. • Verificación de estado todos los componentes que estén apropiadamente conectados y libre de daños físicos. • Verificación del correcto funcionamiento de activación de corriente. • Pruebas de operatividad. | 1 | 1
74 | LIMA METROPOLITANA | 030-146: HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA | 00006213 | HOSPITAL DE EMERGENCIAS "JOSE CASIMIRO ULLOA" | III-E | DEPARTAMENTO DE MEDICINA | CUIDADOS INTENSIVOS E INTERMEDIOS | MÁQUINA LAVA CHATAS | EQUIPO | 532275700005 | MEIKO | TOPIC 20.2 | 10213446 | 15 | 7 | 3 | X | X | 10 | 9 | -7 | 1 | 1-ACTIVO |  | X |  | PREVENTIVO | EESS |  | 30000 | 12000 | 3500 | 1 | 3500 | 8500 | • Limpieza de los componentes externos / internos del equipo. • Verificación de todos los componentes eléctricos / electrónicos y neumáticos. • Ajuste y calibración del mecanismo de apertura de puerta. • Cambio de empaquetadura y sistema de la puerta. • verificación / cambio de válvulas y solenoides • Verificación del correcto funcionamiento de la pantalla, botoneras de control. • Pruebas de operatividad y verificación de todas las funciones. | 1 | 1
75 | LIMA METROPOLITANA | 030-146: HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA | 00006213 | HOSPITAL DE EMERGENCIAS "JOSE CASIMIRO ULLOA" | III-E | DEPARTAMENTO DE MEDICINA | OF MEDICINA | ELECTROCARDIOGRAFO | EQUIPO | 532234770021 | NIHON KOHDEN | ECG-9620L | 20507 | 14 | 7 | 5 | X | X | 10 | 8 | -5 | 2 | 1-ACTIVO |  | X |  | PREVENTIVO | EESS |  | 8300 | 3320 | 3800 | 1 | 3800 | -480 | • Limpieza y lubricación de los componentes externos e internos del equipo: Chasis, rodillo, cabezal térmico, sensor de papel, engranaje y sensor de rotación del motor. • Verificación de estado todos los componentes que estén apropiadamente conectados y libre de daños físicos. • Verificación del correcto funcionamiento de la pantalla, botoneras de control y encendido de los leds de AC, Batería y en los diferentes modos de función. • Comprobación de la correcta muestra en pantalla de las diferentes ondas de ECG libre de ruidos e interferencias. • Verificación del correcto funcionamiento de activación auditiva de las señales de QRS, activación de Alarmas y configuración. • Verificación de impresión: instalación del papel y correcto desplazamiento de este con impresión clara, libre de manchas y dobleces. • Prueba del sistema: impresión, botoneras, memoria, LCD/LED, unidad de entrada, calibración, comunicación y CRO/EXT1. • Prueba de fugas de corriente. • Verificación de una adecuada visualización de las ondas QRS libre de ruidos con un simulador ECG. • Cambio de batería interna. • Cambio de troncal/ramal de ECG. • Pruebas de operatividad e impresión en todos los modos de visualización. | 1 | 1
76 | LIMA METROPOLITANA | 030-146: HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA | 00006213 | HOSPITAL DE EMERGENCIAS "JOSE CASIMIRO ULLOA" | III-E | DEPARTAMENTO DE MEDICINA | OF MEDICINA | ELECTROCARDIOGRAFO | EQUIPO | 532234770022 | NIHON KOHDEN | ECG-9620L | 20511 | 14 | 7 | 5 | X | X | 10 | 8 | -5 | 2 | 1-ACTIVO |  | X |  | PREVENTIVO | EESS |  | 8300 | 3320 | 3800 | 1 | 3800 | -480 | • Limpieza y lubricación de los componentes externos e internos del equipo: Chasis, rodillo, cabezal térmico, sensor de papel, engranaje y sensor de rotación del motor. • Verificación de estado todos los componentes que estén apropiadamente conectados y libre de daños físicos. • Verificación del correcto funcionamiento de la pantalla, botoneras de control y encendido de los leds de AC, Batería y en los diferentes modos de función. • Comprobación de la correcta muestra en pantalla de las diferentes ondas de ECG libre de ruidos e interferencias. • Verificación del correcto funcionamiento de activación auditiva de las señales de QRS, activación de Alarmas y configuración. • Verificación de impresión: instalación del papel y correcto desplazamiento de este con impresión clara, libre de manchas y dobleces. • Prueba del sistema: impresión, botoneras, memoria, LCD/LED, unidad de entrada, calibración, comunicación y CRO/EXT1. • Prueba de fugas de corriente. • Verificación de una adecuada visualización de las ondas QRS libre de ruidos con un simulador ECG. • Cambio de batería interna. • Cambio de troncal/ramal de ECG. • Pruebas de operatividad e impresión en todos los modos de visualización. | 1 | 1
77 | LIMA METROPOLITANA | 030-146: HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA | 00006213 | HOSPITAL DE EMERGENCIAS "JOSE CASIMIRO ULLOA" | III-E | DEPARTAMENTO DE MEDICINA | OF MEDICINA | ELECTROCARDIOGRAFO | EQUIPO | 532234770023 | NIHON KOHDEN | ECG-9620L | 20540 | 14 | 8 | 5 | X | X | 10 | 9 | -5 | 1 | 1-ACTIVO |  | X |  | PREVENTIVO | EESS |  | 8300 | 3320 | 3800 | 1 | 3800 | -480 | • Limpieza y lubricación de los componentes externos e internos del equipo: Chasis, rodillo, cabezal térmico, sensor de papel, engranaje y sensor de rotación del motor. • Verificación de estado todos los componentes que estén apropiadamente conectados y libre de daños físicos. • Verificación del correcto funcionamiento de la pantalla, botoneras de control y encendido de los leds de AC, Batería y en los diferentes modos de función. • Comprobación de la correcta muestra en pantalla de las diferentes ondas de ECG libre de ruidos e interferencias. • Verificación del correcto funcionamiento de activación auditiva de las señales de QRS, activación de Alarmas y configuración. • Verificación de impresión: instalación del papel y correcto desplazamiento de este con impresión clara, libre de manchas y dobleces. • Prueba del sistema: impresión, botoneras, memoria, LCD/LED, unidad de entrada, calibración, comunicación y CRO/EXT1. • Prueba de fugas de corriente. • Verificación de una adecuada visualización de las ondas QRS libre de ruidos con un simulador ECG. • Cambio de batería interna. • Cambio de troncal/ramal de ECG. • Pruebas de operatividad e impresión en todos los modos de visualización. | 1 | 1
78 | LIMA METROPOLITANA | 030-146: HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA | 00006213 | HOSPITAL DE EMERGENCIAS "JOSE CASIMIRO ULLOA" | III-E | DEPARTAMENTO DE MEDICINA | HOSPITALIZACIÓN | ELECTROCARDIOGRAFO | EQUIPO | 532234770024 | NIHON KOHDEN | ECG-9620L | 22819 | 14 | 8 | 5 | X | X | 10 | 6 | -5 | 4 | 1-ACTIVO |  | X |  | PREVENTIVO | EESS |  | 8300 | 3320 | 3800 | 1 | 3800 | -480 | • Limpieza y lubricación de los componentes externos e internos del equipo: Chasis, rodillo, cabezal térmico, sensor de papel, engranaje y sensor de rotación del motor. • Verificación de estado todos los componentes que estén apropiadamente conectados y libre de daños físicos. • Verificación del correcto funcionamiento de la pantalla, botoneras de control y encendido de los leds de AC, Batería y en los diferentes modos de función. • Comprobación de la correcta muestra en pantalla de las diferentes ondas de ECG libre de ruidos e interferencias. • Verificación del correcto funcionamiento de activación auditiva de las señales de QRS, activación de Alarmas y configuración. • Verificación de impresión: instalación del papel y correcto desplazamiento de este con impresión clara, libre de manchas y dobleces. • Prueba del sistema: impresión, botoneras, memoria, LCD/LED, unidad de entrada, calibración, comunicación y CRO/EXT1. • Prueba de fugas de corriente. • Verificación de una adecuada visualización de las ondas QRS libre de ruidos con un simulador ECG. • Cambio de batería interna. • Cambio de troncal/ramal de ECG. • Pruebas de operatividad e impresión en todos los modos de visualización. | 1 | 1
79 | LIMA METROPOLITANA | 030-146: HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA | 00006213 | HOSPITAL DE EMERGENCIAS "JOSE CASIMIRO ULLOA" | III-E | DEPARTAMENTO DE MEDICINA | HOSPITALIZACIÓN | ELECTROCARDIOGRAFO | EQUIPO | 532234770025 | CAREWELL | ECG-1103 | 103G11805128S12 | 14 | 8 | 5 | X | X | 10 | 8 | -5 | 2 | 1-ACTIVO |  | X |  | PREVENTIVO | EESS |  | 3200 | 1280 | 3800 | 1 | 3800 | -2520 | • Limpieza y lubricación de los componentes externos e internos del equipo: Chasis, rodillo, cabezal térmico, sensor de papel, engranaje y sensor de rotación del motor. • Verificación de estado todos los componentes que estén apropiadamente conectados y libre de daños físicos. • Verificación del correcto funcionamiento de la pantalla, botoneras de control y encendido de los leds de AC, Batería y en los diferentes modos de función. • Comprobación de la correcta muestra en pantalla de las diferentes ondas de ECG libre de ruidos e interferencias. • Verificación del correcto funcionamiento de activación auditiva de las señales de QRS, activación de Alarmas y configuración. • Verificación de impresión: instalación del papel y correcto desplazamiento de este con impresión clara, libre de manchas y dobleces. • Prueba del sistema: impresión, botoneras, memoria, LCD/LED, unidad de entrada, calibración, comunicación y CRO/EXT1. • Prueba de fugas de corriente. • Verificación de una adecuada visualización de las ondas QRS libre de ruidos con un simulador ECG. • Cambio de batería interna. • Cambio de troncal/ramal de ECG. • Pruebas de operatividad e impresión en todos los modos de visualización. | 1 | 1
80 | LIMA METROPOLITANA | 030-146: HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA | 00006213 | HOSPITAL DE EMERGENCIAS "JOSE CASIMIRO ULLOA" | III-E | DEPARTAMENTO DE MEDICINA | HOSPITALIZACIÓN | ELECTROCARDIOGRAFO | EQUIPO | 532234770026 | NIHON KOHDEN | ECG-9620L | 22817 | 14 | 7 | 5 | X | X | 10 | 7 | -5 | 3 | 1-ACTIVO |  | X |  | PREVENTIVO | EESS |  | 8300 | 3320 | 3800 | 1 | 3800 | -480 | • Limpieza y lubricación de los componentes externos e internos del equipo: Chasis, rodillo, cabezal térmico, sensor de papel, engranaje y sensor de rotación del motor. • Verificación de estado todos los componentes que estén apropiadamente conectados y libre de daños físicos. • Verificación del correcto funcionamiento de la pantalla, botoneras de control y encendido de los leds de AC, Batería y en los diferentes modos de función. • Comprobación de la correcta muestra en pantalla de las diferentes ondas de ECG libre de ruidos e interferencias. • Verificación del correcto funcionamiento de activación auditiva de las señales de QRS, activación de Alarmas y configuración. • Verificación de impresión: instalación del papel y correcto desplazamiento de este con impresión clara, libre de manchas y dobleces. • Prueba del sistema: impresión, botoneras, memoria, LCD/LED, unidad de entrada, calibración, comunicación y CRO/EXT1. • Prueba de fugas de corriente. • Verificación de una adecuada visualización de las ondas QRS libre de ruidos con un simulador ECG. • Cambio de batería interna. • Cambio de troncal/ramal de ECG. • Pruebas de operatividad e impresión en todos los modos de visualización. | 1 | 1
81 | LIMA METROPOLITANA | 030-146: HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA | 00006213 | HOSPITAL DE EMERGENCIAS "JOSE CASIMIRO ULLOA" | III-E | DEPARTAMENTO DE NEUROCIRUGÍA | HOSPITALIZACIÓN | ELECTROCARDIOGRAFO | EQUIPO | 532234770027 | NIHON KOHDEN | ECG-1150 | 06455K | 14 | 7 | 5 | X | X | 10 | 6 | -5 | 4 | 1-ACTIVO |  | X |  | PREVENTIVO | EESS |  | 8300 | 3320 | 3800 | 1 | 3800 | -480 | • Limpieza y lubricación de los componentes externos e internos del equipo: Chasis, rodillo, cabezal térmico, sensor de papel, engranaje y sensor de rotación del motor. • Verificación de estado todos los componentes que estén apropiadamente conectados y libre de daños físicos. • Verificación del correcto funcionamiento de la pantalla, botoneras de control y encendido de los leds de AC, Batería y en los diferentes modos de función. • Comprobación de la correcta muestra en pantalla de las diferentes ondas de ECG libre de ruidos e interferencias. • Verificación del correcto funcionamiento de activación auditiva de las señales de QRS, activación de Alarmas y configuración. • Verificación de impresión: instalación del papel y correcto desplazamiento de este con impresión clara, libre de manchas y dobleces. • Prueba del sistema: impresión, botoneras, memoria, LCD/LED, unidad de entrada, calibración, comunicación y CRO/EXT1. • Prueba de fugas de corriente. • Verificación de una adecuada visualización de las ondas QRS libre de ruidos con un simulador ECG. • Cambio de batería interna. • Cambio de troncal/ramal de ECG. • Pruebas de operatividad e impresión en todos los modos de visualización. | 1 | 1
82 | LIMA METROPOLITANA | 030-146: HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA | 00006213 | HOSPITAL DE EMERGENCIAS "JOSE CASIMIRO ULLOA" | III-E | DEPARTAMENTO DE MEDICINA | HOSPITALIZACIÓN | ELECTROCARDIOGRAFO | EQUIPO | 532234770028 | CAREWELL | ECG-1103 G | 103G12506267S12 | 14 | 7 | 5 | X | X | 10 | 4 | -5 | 6 | 1-ACTIVO |  | X |  | PREVENTIVO | EESS |  | 3200 | 1280 | 3800 | 1 | 3800 | -2520 | • Limpieza y lubricación de los componentes externos e internos del equipo: Chasis, rodillo, cabezal térmico, sensor de papel, engranaje y sensor de rotación del motor. • Verificación de estado todos los componentes que estén apropiadamente conectados y libre de daños físicos. • Verificación del correcto funcionamiento de la pantalla, botoneras de control y encendido de los leds de AC, Batería y en los diferentes modos de función. • Comprobación de la correcta muestra en pantalla de las diferentes ondas de ECG libre de ruidos e interferencias. • Verificación del correcto funcionamiento de activación auditiva de las señales de QRS, activación de Alarmas y configuración. • Verificación de impresión: instalación del papel y correcto desplazamiento de este con impresión clara, libre de manchas y dobleces. • Prueba del sistema: impresión, botoneras, memoria, LCD/LED, unidad de entrada, calibración, comunicación y CRO/EXT1. • Prueba de fugas de corriente. • Verificación de una adecuada visualización de las ondas QRS libre de ruidos con un simulador ECG. • Cambio de batería interna. • Cambio de troncal/ramal de ECG. • Pruebas de operatividad e impresión en todos los modos de visualización. | 1 | 1
83 | LIMA METROPOLITANA | 030-146: HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA | 00006213 | HOSPITAL DE EMERGENCIAS "JOSE CASIMIRO ULLOA" | III-E | DEPARTAMENTO DE MEDICINA | SALA DE OPERACIONES | ELECTROENCEFALOGRAFO | EQUIPO | 532236670001 | NIHON KOHDEN | JE-921A | 1061 | 14 | 7 | 10 | X | X | 10 | 9 | 0 | 1 | 1-ACTIVO |  | X |  | PREVENTIVO | EESS |  | 28600 | 11440 | 3800 | 1 | 3800 | 7640 | • Limpieza de los componentes externos e internos del equipo. • Verificación de estado todos los componentes que estén apropiadamente conectados y libre de daños físicos. • Verificación del estado del mobiliario, ruedas y frenos. • Verificación de funcionamiento de la laptop, mouse, disk drives, sistema operativo y software de aplicación. • Verificación de funcionamiento de la caja de conexiones de electrodos. • Cambio de electrodos EEG • Verificación de funcionamiento del circuito de entrada y amplificadores. • Verificación de una adecuada visualización de las ondas cerebrales libre de artefactos con un simulador EEG. | 1 | 1
84 | LIMA METROPOLITANA | 030-146: HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA | 00006213 | HOSPITAL DE EMERGENCIAS "JOSE CASIMIRO ULLOA" | III-E | DEPARTAMENTO DE TRAUMATOLOGÍA | FISIOTERAPIA | TANQUE DE COMPRESAS CALIENTES | EQUIPO | 532296200001 | WHITEHALL | OT4S | 2109 | 14 | 10 | 10 | X | X | 10 | 10 | 0 | 0 | 1-ACTIVO |  | X |  | PREVENTIVO | EESS |  | 5000 | 2000 | 1800 | 1 | 1800 | 200 | • Limpieza de los componentes externos / internos del equipo. • Verificación de estado todos los componentes electrónicos que estén apropiadamente libre de daños físicos. • verificación / cambio de darse el caso de la resistencia. • Cambio de sensor de temperatura • Ajuste y calibración de puerta y rendijas. • Pruebas de operatividad verificación de todas las funciones. | 1 | 1
85 | LIMA METROPOLITANA | 030-146: HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA | 00006213 | HOSPITAL DE EMERGENCIAS "JOSE CASIMIRO ULLOA" | III-E | DEPARTAMENTO DE TRAUMATOLOGÍA | FISIOTERAPIA | TANQUE DE COMPRESAS CALIENTES | EQUIPO | 532296200002 | CHATTANOOGA | M-2 | T2001 | 14 | 10 | 10 | X | X | 10 | 8 | 0 | 2 | 1-ACTIVO |  | X |  | PREVENTIVO | EESS |  | 8500 | 3400 | 1800 | 1 | 1800 | 1600 | • Limpieza de los componentes externos / internos del equipo. • Verificación de estado todos los componentes electrónicos que estén apropiadamente libre de daños físicos. • verificación / cambio de darse el caso de la resistencia. • Cambio de sensor de temperatura • Ajuste y calibración de puerta y rendijas. • Pruebas de operatividad verificación de todas las funciones. | 1 | 1
86 | LIMA METROPOLITANA | 030-146: HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA | 00006213 | HOSPITAL DE EMERGENCIAS "JOSE CASIMIRO ULLOA" | III-E | DEPARTAMENTO DE NEUROCIRUGÍA | HOSPITALIZACIÓN | CAPNOGRAFO | EQUIPO | 532218590002 | HALION | CAPNOTRUE | 50310270 | 12 | 6 | 10 | X | X | 10 | 9 | 0 | 1 | 1-ACTIVO |  | X |  | PREVENTIVO | EESS |  | 8250 | 3300 | 3800 | 1 | 1500 | 1800 | • Limpieza integral interna y externa del equipo, con líquido desinfectante. • Verificación del estado estructural del chasis, Pantalla, perillas. • Verificación del estado de las partes y componentes eléctricos y electrónicos tales como tarjetas electrónicas, flats, cables, conectores, porta fusibles y fuente de poder. • Suministro e Instalación de un (01) sensor de CO2 • Calibración y pruebas de funcionamiento. • Verificar el correcto funcionamiento del equipo. | 1 | 1
87 | LIMA METROPOLITANA | 030-146: HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA | 00006213 | HOSPITAL DE EMERGENCIAS "JOSE CASIMIRO ULLOA" | III-E | DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA | MICROBIOLOGIA | INCUBADORA DE LABORATORIO (OTROS) | EQUIPO | 532269040002 | MEMMERT | IN55PLUS | S/S | 12 | 3 | 8 | X | X | 10 | 4 | -2 | 6 | 1-ACTIVO |  | X |  | PREVENTIVO | EESS |  | 3500 | 1400 | 3200 |  | 1500 | -100 | • Limpieza de los componentes externos e internos del equipo. • Reemplazo de sensor de temperatura de la cámara. • Cambio de junta de puerta. • Inspección y limpieza de resistencia y rendijas de la cabina. • Mantenimiento y/o cambio de sistema de apertura y cierre de puerta. • Cambio de válvula de seguridad. • Cambio del sensor PT100. • Verificación de temperatura según programado. • Verificación de hermeticidad. • Verificación de operatividad del equipo realizando (Test de proceso con carga y biológico o indicador de su confiabilidad). | 1 | 1
88 | LIMA METROPOLITANA | 030-146: HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA | 00006213 | HOSPITAL DE EMERGENCIAS "JOSE CASIMIRO ULLOA" | III-E | DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA | LABORATORIO | CAMARA DE FLUJO LAMINAR | EQUIPO | 532215730001 | TELSTAR | BIO-II-A | 512805 | 11 | 8 | 10 | X | X | 10 | 11 | 0 | -1 | 1-ACTIVO |  | X |  | PREVENTIVO | EESS |  | 13500 | 5400 | 5000 | 1 | 5000 | 400 | • Desmontaje integral del equipo. • Descontaminar de acuerdo a norma internacional. • Revisión y limpieza de las tarjetas electrónicas. • Mantenimiento integral de las tarjetas electrónicas. • Cambio e instalación de filtros Hepa de suministro y salida en cabina de bioseguridad. • Calibración de Velocidad de Flujo de aire descendente (Se ejecuta con anemómetro térmico aceptado por Norma Internacional NFS/ANSI 49. Calibrado dentro del año). • Calibración de Velocidad de Flujo de aire de ingreso (Se ejecuta con anemómetro térmico aceptado por Norma Internacional NFS/ANSI 49. Calibrado dentro del año). • Calibración de patrones de flujo de humo, con respecto al Flujo descendente, retención del visor, retención del perímetro de la abertura de acceso y sellado del visor. • Cambio de balastro de lámpara UV. • Cambio de lámpara UV. • Cambio de lámpara de luz blanca. • Mantenimiento del sistema de apertura y cierre de puerta (SAD). • Prueba de operatividad del equipo. | 1 | 1
89 | LIMA METROPOLITANA | 030-146: HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA | 00006213 | HOSPITAL DE EMERGENCIAS "JOSE CASIMIRO ULLOA" | III-E | DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA | LABORATORIO | CENTRIFUGA REFRIGERADA | EQUIPO | 532220790001 | HITACHI | CR7 | N12848 | 11 | 7 | 8 | X | X | 10 | 9 | -2 | 1 | 1-ACTIVO |  | X |  | PREVENTIVO | EESS |  | 59400 | 23760 | 5600 | 1 | 5600 | 18160 | • Limpieza y lubricación de los componentes externos e internos del equipo. •Verificación del sensor de rotación del motor. • Desmontaje y limpieza del rotor porta tubos. • Revisión y limpieza de las tarjetas electrónicas. • Mantenimiento integral de las tarjetas electrónicas. • Alineación del rotor de vasos basculantes y cambio de carbón. • Mantenimiento integral del sistema de refrigeración. • Revisión y ajustes de la programación de velocidad y tiempo. • Calibración de velocidad y verificación con tacómetro certificado. • Mantenimiento o cambio de la cerradura de la puerta. • Cambio de terminales, cables y flats que se considere. • Cambio de pistón Gas Spring • Cambio de empaquetadura del equipo. • Prueba de operatividad del equipo. | 1 | 1
90 | LIMA METROPOLITANA | 030-146: HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA | 00006213 | HOSPITAL DE EMERGENCIAS "JOSE CASIMIRO ULLOA" | III-E | DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA | LABORATORIO | BALANZA ANALITICA | EQUIPO | 602206340004 | OHAUS | AV114-C | 8029501110 | 11 | 12 | 5 | X | X | 10 | 9 | -5 | 1 | 1-ACTIVO |  | X |  | PREVENTIVO | EESS |  | 13773 | 5509.2 | 3380 | 1 | 3380 | 2129.2 | • Limpieza integral externa e interna. • Verificación del estado de las partes y componentes eléctricos y electrónicos tales como tarjetas electrónicas, flats, cables, conectores, porta fusibles y fuente de poder. • Verificación y ajuste de contactos eléctricos y/o mecánicos • Comprobación de peso con tara. • Calibración con pesas patrón • Verificar el correcto funcionamiento del equipo. • Incluye certificado de calibración | 1 | 1
91 | LIMA METROPOLITANA | 030-146: HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA | 00006213 | HOSPITAL DE EMERGENCIAS "JOSE CASIMIRO ULLOA" | III-E | DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA | LABORATORIO | BALANZA DE PIE CON TALLIMETRO | EQUIPO | 602206520009 | NACIONAL | S/M | S/S | 11 | 10 | 10 | X | X | 10 | 9 | 0 | 1 | 1-ACTIVO |  | X |  | PREVENTIVO | EESS |  | 2000 | 800 | 140 | 1 | 140 | 660 | • Limpieza integral externa e interna. • Verificación del estado de las partes y componentes mecánicos. • Verificación y ajuste mecánico de equilibrio. • Comprobación y calibración de peso con tara. • Pintado de partes que amerite. • Verificar el correcto funcionamiento del equipo. | 1 | 1
92 | LIMA METROPOLITANA | 030-146: HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA | 00006213 | HOSPITAL DE EMERGENCIAS "JOSE CASIMIRO ULLOA" | III-E | DEPARTAMENTO DE MEDICINA | CONSULTORIOS | BALANZA DE PIE CON TALLIMETRO | EQUIPO | 602206520010 | SUPER | ATLAS | 340207 | 11 | 6 | 10 | X | X | 10 | 13 | 0 | -3 |  |  | X |  | PREVENTIVO | EESS |  | 2200 |  | 140 | 1 | 140 |  | • Limpieza integral externa e interna. • Verificación del estado de las partes y componentes mecánicos. • Verificación y ajuste mecánico de equilibrio. • Comprobación y calibración de peso con tara. • Pintado de partes que amerite. • Verificar el correcto funcionamiento del equipo. | 1 | 1
93 | LIMA METROPOLITANA | 030-146: HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA | 00006213 | HOSPITAL DE EMERGENCIAS "JOSE CASIMIRO ULLOA" | III-E | DEPARTAMENTO DE MEDICINA | CONSULTORIOS | BALANZA ELECTRONICA | EQUIPO | 602207850001 | SORES | AFM-L | X 02383 | 11 | 8 | 10 | X | X | 10 | 14 | 0 | -4 |  |  | X |  | PREVENTIVO | EESS |  | 3500 |  | 140 | 1 | 140 |  | • Limpieza integral externa e interna. • Verificación del estado de las partes y componentes eléctricos y electrónicos tales como tarjetas electrónicas, flats, cables, conectores, porta fusibles y cable de alimentación. • Verificación y ajuste de contactos eléctricos y/o mecánicos • Comprobación y calibración de peso con tara. • Pintado de partes que amerite. • Verificar el correcto funcionamiento del equipo. | 1 | 1
94 | LIMA METROPOLITANA | 030-146: HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA | 00006213 | HOSPITAL DE EMERGENCIAS "JOSE CASIMIRO ULLOA" | III-E | DEPARTAMENTO DE MEDICINA | CONSULTORIOS | BALANZA ELECTRONICA | EQUIPO | 602207850002 | TCS | 315A1GB | S/S | 11 | 8 | 10 | X | X | 10 | 12 | 0 | -2 | 1-ACTIVO |  | X |  | PREVENTIVO | EESS |  | 3800 |  | 140 | 1 | 140 |  | • Limpieza integral externa e interna. • Verificación del estado de las partes y componentes eléctricos y electrónicos tales como tarjetas electrónicas, flats, cables, conectores, porta fusibles y cable de alimentación. • Verificación y ajuste de contactos eléctricos y/o mecánicos • Comprobación y calibración de peso con tara. • Pintado de partes que amerite. • Verificar el correcto funcionamiento del equipo. | 1 | 1
96 | LIMA METROPOLITANA | 030-146: HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA | 00006213 | HOSPITAL DE EMERGENCIAS "JOSE CASIMIRO ULLOA" | III-E | DEPARTAMENTO DE MEDICINA | CONSULTORIOS | BALANZA PEDIATRICA | EQUIPO | 602208560003 | SECA | 334 | 4058098497 | 11 | 8 | 5 | X | X | 10 | 7 | -5 | 3 | 1-ACTIVO |  | X |  | PREVENTIVO | EESS |  | 2150 | 860 | 140 | 1 | 140 | 720 | • Limpieza integral externa e interna. • Verificación del estado de las partes y componentes eléctricos y electrónicos tales como tarjetas electrónicas, flats, cables, conectores, porta fusibles y cable de alimentación. • Verificación y ajuste de contactos eléctricos y/o mecánicos • Comprobación y calibración de peso con tara. • Pintado de partes que amerite. • Verificar el correcto funcionamiento del equipo. | 1 | 1
97 | LIMA METROPOLITANA | 030-146: HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA | 00006213 | HOSPITAL DE EMERGENCIAS "JOSE CASIMIRO ULLOA" | III-E | DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA | LABORATORIO | MICROSCOPIO (OTROS) | EQUIPO | 532278560011 | NIKON | ECLIPSE E200 | 846139 | 11 | 14 | 10 | X | X | 10 | 8 | 0 | 2 | 1-ACTIVO |  | X |  | PREVENTIVO | EESS |  | 12390 | 4956 | 800 | 1 | 800 | 4156 | • Limpieza con materiales exclusivamente para Microscopio para los componentes externos e internos del equipo. • Limpieza y lubricación de la plataforma mecánica. La misma debe desplazarse suavemente, en todas las direcciones (X-Y) y debe mantener la posición que selecciona o define el microscopista. • Verificación de estado todos los componentes eléctricos/Electrónicos que estén apropiadamente conectados y libre de daños físicos. • Verificación de estado del mecanismo de enfoque. El enfoque que selecciona el microscopista debe mantenerse. No debe variar la altura asignada por el microscopista. • Verificación del correcto funcionamiento del diafragma. • Limpieza de los objetivos, lentes, ocular, condensador y filtro. • Verificación del funcionamiento de la lámpara Halógena/Led. • Confirmar el ajuste y realizar las pruebas de operatividad. 7. Verificar el alineamiento óptico. | 1 | 1
98 | LIMA METROPOLITANA | 030-146: HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA | 00006213 | HOSPITAL DE EMERGENCIAS "JOSE CASIMIRO ULLOA" | III-E | DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA | LABORATORIO | MICROSCOPIO (OTROS) | EQUIPO | 532278560012 | MEIJI | MT-4300H | 116402 | 11 | 7 | 10 | X | X | 10 | 9 | 0 | 1 | 1-ACTIVO |  | X |  | PREVENTIVO | EESS |  | 12390 | 4956 | 800 | 1 | 800 | 4156 | • Limpieza con materiales exclusivamente para Microscopio para los componentes externos e internos del equipo. • Limpieza y lubricación de la plataforma mecánica. La misma debe desplazarse suavemente, en todas las direcciones (X-Y) y debe mantener la posición que selecciona o define el microscopista. • Verificación de estado todos los componentes eléctricos/Electrónicos que estén apropiadamente conectados y libre de daños físicos. • Verificación de estado del mecanismo de enfoque. El enfoque que selecciona el microscopista debe mantenerse. No debe variar la altura asignada por el microscopista. • Verificación del correcto funcionamiento del diafragma. • Limpieza de los objetivos, lentes, ocular, condensador y filtro. • Verificación del funcionamiento de la lámpara Halógena/Led. • Confirmar el ajuste y realizar las pruebas de operatividad. 7. Verificar el alineamiento óptico. | 1 | 1
99 | LIMA METROPOLITANA | 030-146: HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA | 00006213 | HOSPITAL DE EMERGENCIAS "JOSE CASIMIRO ULLOA" | III-E | DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA | LABORATORIO | MICROSCOPIO (OTROS) | EQUIPO | 532278560013 | MEIJI | MT-4200H | 116096 | 11 | 7 | 10 | X | X | 10 | 9 | 0 | 1 | 1-ACTIVO |  | X |  | PREVENTIVO | EESS |  | 12390 | 4956 | 800 | 1 | 800 | 4156 | • Limpieza con materiales exclusivamente para Microscopio para los componentes externos e internos del equipo. • Limpieza y lubricación de la plataforma mecánica. La misma debe desplazarse suavemente, en todas las direcciones (X-Y) y debe mantener la posición que selecciona o define el microscopista. • Verificación de estado todos los componentes eléctricos/Electrónicos que estén apropiadamente conectados y libre de daños físicos. • Verificación de estado del mecanismo de enfoque. El enfoque que selecciona el microscopista debe mantenerse. No debe variar la altura asignada por el microscopista. • Verificación del correcto funcionamiento del diafragma. • Limpieza de los objetivos, lentes, ocular, condensador y filtro. • Verificación del funcionamiento de la lámpara Halógena/Led. • Confirmar el ajuste y realizar las pruebas de operatividad. 7. Verificar el alineamiento óptico. | 1 | 1
100 | LIMA METROPOLITANA | 030-146: HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA | 00006213 | HOSPITAL DE EMERGENCIAS "JOSE CASIMIRO ULLOA" | III-E | DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA | LABORATORIO | EQUIPO DE BAÑO MARIA DE 10 L | EQUIPO | 672243310004 | POLYSCIENCE | WB10 | W41810411 | 11 | 1 | 8 | X | X | 10 | 2 | -2 | 8 | 1-ACTIVO |  | X |  | PREVENTIVO | EESS |  | 5200 | 2080 | 1000 | 1 | 1000 | 1080 | • Limpieza y lubricación de los componentes externos e internos del equipo. • Desmontaje y limpieza de la resistencia • Mantenimiento integral de las tarjetas electrónicas. • Revisión y ajustes de la programación de temperatura de acuerdo el programa. • Cambio de sensor PT100. • Mantenimiento o cambio de la cerradura de la puerta. • Cambio de terminales, perillas, cables y flats que se considere. • Cambio de empaquetadura del equipo. • Prueba de operatividad del equipo. | 1 | 1
101 | LIMA METROPOLITANA | 030-146: HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA | 00006213 | HOSPITAL DE EMERGENCIAS "JOSE CASIMIRO ULLOA" | III-E | DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA | LABORATORIO | EQUIPO DE ESPECTROFOTOMETRO | EQUIPO | 532244290003 | VITAL SCIENTIFIC | MICROLAB 300 | 4-0807 | 11 | 15 | 5 | X | X | 10 | 5 | -5 | 5 | 1-ACTIVO |  | X |  | PREVENTIVO | EESS |  | 15700 | 6280 | 1700 | 1 | 1700 | 4580 | • Limpiar externamente el espectrofotómetro, incluyendo los controles, pantallas o metros de medición. Esto se puede realizar con una pieza de tela fina –similar a la textura de los pañuelos– humedecida con agua destilada. • Verificar el buen funcionamiento de los componentes eléctricos / electrónicos. • Verificar que la lámpara esté limpia y en buen estado o Efectuar el cambio de la lámpara y realizar el ajuste posterior siguiendo el procedimiento recomendado por el fabricante. • Colocar el instrumento en la configuración operacional. • Accionar el interruptor de encendido para permitir un funcionamiento por cinco (5) minutos. Verificar lo siguiente: a) Si las lámparas o indicadores piloto funcionan. b) Si el indicador de lectura permanece en cero (0). c) Si la luz de la fuente funciona. • Calibrar el panel frontal del espectrofotómetro siguiendo las instrucciones del fabricante. • Medir la sensibilidad del equipo. • Realizar una prueba siguiendo la ley de Beer. • Regresar el espectrofotómetro a la configuración inicial, si la calibración se ha efectuado con éxito. | 1 | 1
102 | LIMA METROPOLITANA | 030-146: HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA | 00006213 | HOSPITAL DE EMERGENCIAS "JOSE CASIMIRO ULLOA" | III-E | DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA | LABORATORIO | CENTRIFUGA REFRIGERADA | EQUIPO | 532220790001 | HITACHI | CR7 | N12848 | 11 | 7 | 8 | X | X | 10 | 6 | -2 | 4 | 1-ACTIVO |  | X |  | PREVENTIVO | EESS |  | 59400 | 23760 | 5600 | 1 | 5600 | 18160 | • Limpieza y lubricación de los componentes externos e internos del equipo. •Verificación del sensor de rotación del motor. • Desmontaje y limpieza del rotor porta tubos. • Revisión y limpieza de las tarjetas electrónicas. • Mantenimiento integral de las tarjetas electrónicas. • Alineación del rotor de vasos basculantes y cambio de carbón. • Mantenimiento integral del sistema de refrigeración. • Revisión y ajustes de la programación de velocidad y tiempo. • Calibración de velocidad y verificación con tacómetro certificado. • Mantenimiento o cambio de la cerradura de la puerta. • Cambio de terminales, cables y flats que se considere. • Cambio de pistón Gas Spring • Cambio de empaquetadura del equipo. • Prueba de operatividad del equipo. | 1 | 1
103 | LIMA METROPOLITANA | 030-146: HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA | 00006213 | HOSPITAL DE EMERGENCIAS "JOSE CASIMIRO ULLOA" | III-E | DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA | LABORATORIO | ROTADOR DE PLAQUETAS | EQUIPO | 532292990001 | HELMER | PC100i | 972868 | 11 | 13 | 5 | X | X | 10 | 4 | -5 | 6 | 1-ACTIVO |  | X |  | PREVENTIVO | EESS |  | 5200 | 2080 | 1200 | 1 | 1200 | 880 | • Limpieza y lubricación de los componentes externos e internos del equipo. •Verificación del sensor de rotación del motor. • Desmontaje y limpieza del rotor de la base. • Revisión y limpieza de las tarjetas electrónicas. • Alineación del rotor. • Revisión y ajustes de la programación de velocidad y equilibrio. • Cambio de terminales, cables y flats que se considere. • Prueba de operatividad del equipo. | 1 | 1
104 | LIMA METROPOLITANA | 030-146: HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA | 00006213 | HOSPITAL DE EMERGENCIAS "JOSE CASIMIRO ULLOA" | III-E | DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA | LABORATORIO | ROTADOR SEROLOGICO | EQUIPO | 532293140001 | KANOSHI | VRN-360 | 9716148 | 11 | 22 | 5 | X | X | 10 | 9 | -5 | 1 | 1-ACTIVO |  | X |  | PREVENTIVO | EESS |  | 2000 | 800 | 1200 | 1 | 1200 | -400 | • Limpieza y lubricación de los componentes externos e internos del equipo. •Verificación del sensor de rotación del motor. • Desmontaje y limpieza del rotor de la base. • Revisión y limpieza de las tarjetas electrónicas. • Alineación del rotor. • Revisión y ajustes de la programación de velocidad y equilibrio. • Cambio de terminales, cables y flats que se considere. • Prueba de operatividad del equipo. | 1 | 1
105 | LIMA METROPOLITANA | 030-146: HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA | 00006213 | HOSPITAL DE EMERGENCIAS "JOSE CASIMIRO ULLOA" | III-E | DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA | LABORATORIO | CENTRIFUGA PARA MICRO HEMATOCRITO | EQUIPO | 532220690001 | ANDREAS HETTICH | 2075 | 5825 | 11 | 22 | 5 | X | X | 10 | 7 | -5 | 3 | 1-ACTIVO |  | X |  | PREVENTIVO | EESS |  | 8500 | 3400 | 4600 | 1 | 4600 | -1200 | • Limpieza y lubricación de los componentes externos e internos del equipo. • Verificación sensor de rotación del motor. • Desmontaje y limpieza del rotor. • • Revisión y limpieza de las tarjetas electrónicas. • Mantenimiento integral de las tarjetas electrónicas. • Alineación del rotor de vasos basculantes y cambio de carbón. • Revisión y ajustes de la programación de velocidad y tiempo. • Calibración de velocidad y verificación con tacómetro certificado. • Mantenimiento o cambio de la cerradura de la puerta. • Cambio de terminales, cables y flats que se considere. • Cambio de pistón Gas Spring • Cambio de empaquetadura del equipo. • Prueba de operatividad del equipo. | 1 | 1
106 | LIMA METROPOLITANA | 030-146: HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA | 00006213 | HOSPITAL DE EMERGENCIAS "JOSE CASIMIRO ULLOA" | III-E | DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA | BANCO DE SANGRE | BALANZA MECANICA | EQUIPO | 602208420002 | OHAUS | HARWARD L-819 | S/S | 11 | 20 | 8 | X | X | 10 | 8 | -2 | 2 | 1-ACTIVO |  | X |  | PREVENTIVO | EESS |  | 1200 | 480 | 300 | 1 | 300 | 180 | • Limpieza integral externa e interna. • Verificación del estado de las partes y componentes mecánicos. • Verificación y ajuste mecánico de equilibrio. • Comprobación y calibración de peso con tara. • Pintado de partes que amerite. • Verificar el correcto funcionamiento del equipo. | 1 | 1
107 | LIMA METROPOLITANA | 030-146: HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA | 00006213 | HOSPITAL DE EMERGENCIAS "JOSE CASIMIRO ULLOA" | III-E | DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA | MICROBIOLOGIA | AGITADOR DE TUBOS | EQUIPO | 532201880001 | GENNY | MIXER VM 300 | 1411120 | 11 | 4 | 5 | X | X | 10 | 5 | -5 | 5 | 1-ACTIVO |  | X |  | PREVENTIVO | EESS |  | 2600 | 1040 | 1000 | 1 | 1000 | 40 | • Limpieza y lubricación de los componentes externos e internos del equipo. •Verificación del sensor de rotación del motor. • Desmontaje y limpieza del rotor porta tubos. • Mantenimiento integral de las tarjetas electrónicas. • Alineación del rotor. • Revisión y ajustes de la programación de velocidad y tiempo. • Cambio de terminales, cables y flats que se considere. • Prueba de operatividad del equipo. | 1 | 1
108 | LIMA METROPOLITANA | 030-146: HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA | 00006213 | HOSPITAL DE EMERGENCIAS "JOSE CASIMIRO ULLOA" | III-E | DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA | MICROBIOLOGIA | CAMARA DE FLUJO LAMINAR | EQUIPO | 532215730001 | TELSTAR | BIO-II-A | 512805 | 11 | 9 | 10 | X | X | 10 | 11 | 0 | -1 | 1-ACTIVO |  | X |  | PREVENTIVO | EESS |  | 13500 | 5400 | 5000 | 1 | 5000 | 400 | • Desmontaje integral del equipo. • Descontaminar de acuerdo a norma internacional. • Revisión y limpieza de las tarjetas electrónicas. • Mantenimiento integral de las tarjetas electrónicas. • Cambio e instalación de filtros Hepa de suministro y salida en cabina de bioseguridad. • Calibración de Velocidad de Flujo de aire descendente (Se ejecuta con anemómetro térmico aceptado por Norma Internacional NFS/ANSI 49. Calibrado dentro del año). • Calibración de Velocidad de Flujo de aire de ingreso (Se ejecuta con anemómetro térmico aceptado por Norma Internacional NFS/ANSI 49. Calibrado dentro del año). • Calibración de patrones de flujo de humo, con respecto al Flujo descendente, retención del visor, retención del perímetro de la abertura de acceso y sellado del visor. • Cambio de balastro de lámpara UV. • Cambio de lámpara UV. • Cambio de lámpara de luz blanca. • Mantenimiento del sistema de apertura y cierre de puerta (SAD). • Prueba de operatividad del equipo. | 1 | 1
109 | LIMA METROPOLITANA | 030-146: HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA | 00006213 | HOSPITAL DE EMERGENCIAS "JOSE CASIMIRO ULLOA" | III-E | DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA | MICROBIOLOGIA | MICROSCOPIO TRINOCULAR | EQUIPO | 532278560015 | EUROMEX | ISCOPE | 1861511 | 11 | 1 | 10 | X | X | 10 | 2 | 0 | 8 | 1-ACTIVO |  | X |  | PREVENTIVO | EESS |  | 6500 | 2600 | 900 | 1 | 900 | 1700 | • Limpieza con materiales exclusivamente para Microscopio para los componentes externos e internos del equipo. • Limpieza y lubricación de la plataforma mecánica. La misma debe desplazarse suavemente, en todas las direcciones (X-Y) y debe mantener la posición que selecciona o define el microscopista. • Verificación de estado todos los componentes eléctricos/Electrónicos que estén apropiadamente conectados y libre de daños físicos. • Verificación de estado del mecanismo de enfoque. El enfoque que selecciona el microscopista debe mantenerse. No debe variar la altura asignada por el microscopista. • Verificación del correcto funcionamiento del diafragma. • Limpieza de los objetivos, lentes, ocular, condensador y filtro. • Verificación del funcionamiento de la lámpara Halógena/Led. • Confirmar el ajuste y realizar las pruebas de operatividad. 7. Verificar el alineamiento óptico. | 1 | 1
110 | LIMA METROPOLITANA | 030-146: HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA | 00006213 | HOSPITAL DE EMERGENCIAS "JOSE CASIMIRO ULLOA" | III-E | DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA | HEMATOLOGIA | MICROSCOPIO TRINOCULAR | EQUIPO | 532278560014 | EUROMEX | ISCOPE | 1861509 | 11 | 1 | 10 | X | X | 10 | 2 | 0 | 8 | 1-ACTIVO |  | X |  | PREVENTIVO | EESS |  | 6500 | 2600 | 900 | 1 | 900 | 1700 | • Limpieza con materiales exclusivamente para Microscopio para los componentes externos e internos del equipo. • Limpieza y lubricación de la plataforma mecánica. La misma debe desplazarse suavemente, en todas las direcciones (X-Y) y debe mantener la posición que selecciona o define el microscopista. • Verificación de estado todos los componentes eléctricos/Electrónicos que estén apropiadamente conectados y libre de daños físicos. • Verificación de estado del mecanismo de enfoque. El enfoque que selecciona el microscopista debe mantenerse. No debe variar la altura asignada por el microscopista. • Verificación del correcto funcionamiento del diafragma. • Limpieza de los objetivos, lentes, ocular, condensador y filtro. • Verificación del funcionamiento de la lámpara Halógena/Led. • Confirmar el ajuste y realizar las pruebas de operatividad. 7. Verificar el alineamiento óptico. | 1 | 1
111 | LIMA METROPOLITANA | 030-146: HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA | 00006213 | HOSPITAL DE EMERGENCIAS "JOSE CASIMIRO ULLOA" | III-E | DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA | HEMATOLOGIA | MICROSCOPIO (OTROS) | EQUIPO | 532278560011 | NIKON | ECLIPSE E200 | 846139 | 11 | 14 | 10 | X | X | 10 | 3 | 0 | 7 | 1-ACTIVO |  | X |  | PREVENTIVO | EESS |  | 12390 | 4956 | 800 | 1 | 800 | 4156 | • Limpieza con materiales exclusivamente para Microscopio para los componentes externos e internos del equipo. • Limpieza y lubricación de la plataforma mecánica. La misma debe desplazarse suavemente, en todas las direcciones (X-Y) y debe mantener la posición que selecciona o define el microscopista. • Verificación de estado todos los componentes eléctricos/Electrónicos que estén apropiadamente conectados y libre de daños físicos. • Verificación de estado del mecanismo de enfoque. El enfoque que selecciona el microscopista debe mantenerse. No debe variar la altura asignada por el microscopista. • Verificación del correcto funcionamiento del diafragma. • Limpieza de los objetivos, lentes, ocular, condensador y filtro. • Verificación del funcionamiento de la lámpara Halógena/Led. • Confirmar el ajuste y realizar las pruebas de operatividad. 7. Verificar el alineamiento óptico. | 1 | 1
112 | LIMA METROPOLITANA | 030-146: HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA | 00006213 | HOSPITAL DE EMERGENCIAS "JOSE CASIMIRO ULLOA" | III-E | DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA | HEMATOLOGIA | MICROSCOPIO (OTROS) | EQUIPO | 532278560012 | MEIJI | MT-4300H | 116402 | 11 | 7 | 10 | X | X | 10 | 9 | 0 | 1 | 1-ACTIVO |  | X |  | PREVENTIVO | EESS |  | 12390 | 4956 | 800 | 1 | 800 | 4156 | • Limpieza con materiales exclusivamente para Microscopio para los componentes externos e internos del equipo. • Limpieza y lubricación de la plataforma mecánica. La misma debe desplazarse suavemente, en todas las direcciones (X-Y) y debe mantener la posición que selecciona o define el microscopista. • Verificación de estado todos los componentes eléctricos/Electrónicos que estén apropiadamente conectados y libre de daños físicos. • Verificación de estado del mecanismo de enfoque. El enfoque que selecciona el microscopista debe mantenerse. No debe variar la altura asignada por el microscopista. • Verificación del correcto funcionamiento del diafragma. • Limpieza de los objetivos, lentes, ocular, condensador y filtro. • Verificación del funcionamiento de la lámpara Halógena/Led. • Confirmar el ajuste y realizar las pruebas de operatividad. 7. Verificar el alineamiento óptico. | 1 | 1
113 | LIMA METROPOLITANA | 030-146: HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA | 00006213 | HOSPITAL DE EMERGENCIAS "JOSE CASIMIRO ULLOA" | III-E | DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA | LABORATORIO | PH METRO - MEDIDOR DE PH | EQUIPO | 602272910001 | METROHM | 827 PH LAB | 1827001021427 | 11 | 9 | 5 | X | X | 10 | 5 | -5 | 5 | 1-ACTIVO |  | X |  | PREVENTIVO | EESS |  | 1200 | 480 | 500 | 1 | 500 | -20 | • Limpieza de los componentes externos e internos del equipo. • Verificación de estado todos los componentes electrónicos que estén apropiadamente conectados y libre de daños físicos. •Remoción de depósitos y bacterias. Remojar el electrodo de pH en una disolución. •Limpieza de depósitos de proteínas. Remojar el electrodo de pH en pepsina al 1 % en ácido clorhídrico 0,1 M, durante 5 minutos. Enjuagar con agua antes de usar. Después de realizar cualquier operación de limpieza, es conveniente enjuagar con agua desionizada y rellenar el electrodo de referencia antes de usar. • Verificación del correcto funcionamiento de la pantalla, botoneras de control y encendido de los leds de AC, Batería y en los diferentes modos de función. • Pruebas de operatividad. | 1 | 1
114 | LIMA METROPOLITANA | 030-146: HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA | 00006213 | HOSPITAL DE EMERGENCIAS "JOSE CASIMIRO ULLOA" | III-E | DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA | LABORATORIO | CENTRIFUGA PARA TUBOS | EQUIPO | 532220490012 | THERMO SCIENTIFIC | LABOFUGE 200 | 41465963 | 11 | 6 | 5 | X | X | 10 | 8 | -5 | 2 | 1-ACTIVO |  | X |  | PREVENTIVO | EESS |  | 11970 | 4788 | 4600 | 1 | 4600 | 188 | • Limpieza y lubricación de los componentes externos e internos del equipo. •Verificación del sensor de rotación del motor. • Desmontaje y limpieza del rotor porta tubos. • Revisión de estado integral y limpieza de las tarjetas electrónicas. • Alineación del rotor de vasos basculantes y cambio de carbón. • Revisión y ajustes de la programación de velocidad y tiempo. • Calibración de velocidad y verificación con tacómetro certificado. • Mantenimiento o cambio de la cerradura de la puerta. • Cambio de terminales, cables y flats que se considere. • Cambio de pistón Gas Spring • Cambio de empaquetadura del equipo. • Prueba de operatividad del equipo. | 1 | 1
115 | LIMA METROPOLITANA | 030-146: HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA | 00006213 | HOSPITAL DE EMERGENCIAS "JOSE CASIMIRO ULLOA" | III-E | DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA | LABORATORIO | CENTRIFUGA PARA TUBOS | EQUIPO | 532220490013 | THERMO SCIENTIFIC | MEDIFUGE | 41913662 | 11 | 3 | 5 | X | X | 10 | 4 | -5 | 6 | 1-ACTIVO |  | X |  | PREVENTIVO | EESS |  | 11970 | 4788 | 4600 | 1 | 4600 | 188 | • Limpieza y lubricación de los componentes externos e internos del equipo. •Verificación del sensor de rotación del motor. • Desmontaje y limpieza del rotor porta tubos. • Revisión de estado integral y limpieza de las tarjetas electrónicas. • Alineación del rotor de vasos basculantes y cambio de carbón. • Revisión y ajustes de la programación de velocidad y tiempo. • Calibración de velocidad y verificación con tacómetro certificado. • Mantenimiento o cambio de la cerradura de la puerta. • Cambio de terminales, cables y flats que se considere. • Cambio de pistón Gas Spring • Cambio de empaquetadura del equipo. • Prueba de operatividad del equipo. | 1 | 1
116 | LIMA METROPOLITANA | 030-146: HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA | 00006213 | HOSPITAL DE EMERGENCIAS "JOSE CASIMIRO ULLOA" | III-E | DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA | LABORATORIO | CENTRIFUGA PARA TUBOS | EQUIPO | 532220490016 | THERMO SCIENTIFIC | MEDIFUGE | 42392808 | 11 | 1 | 5 | X | X | 10 | 2 | -5 | 8 | 1-ACTIVO |  | X |  | PREVENTIVO | EESS |  | 11970 | 4788 | 4600 | 1 | 4600 | 188 | • Limpieza y lubricación de los componentes externos e internos del equipo. •Verificación del sensor de rotación del motor. • Desmontaje y limpieza del rotor porta tubos. • Revisión de estado integral y limpieza de las tarjetas electrónicas. • Alineación del rotor de vasos basculantes y cambio de carbón. • Revisión y ajustes de la programación de velocidad y tiempo. • Calibración de velocidad y verificación con tacómetro certificado. • Mantenimiento o cambio de la cerradura de la puerta. • Cambio de terminales, cables y flats que se considere. • Cambio de pistón Gas Spring • Cambio de empaquetadura del equipo. • Prueba de operatividad del equipo. | 1 | 1
117 | LIMA METROPOLITANA | 030-146: HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA | 00006213 | HOSPITAL DE EMERGENCIAS "JOSE CASIMIRO ULLOA" | III-E | DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA | MICROBIOLOGIA | EQUIPO AUTOMATIZADO DETECCION DE SENSIBILIDAD ANTIMICROBIANA | EQUIPO | 532237130001 | PHOENIX | M50 | PF-0067 | 11 | 2 | 5 | X | X | 10 | 4 | -5 | 6 | 1-ACTIVO |  | X |  | PREVENTIVO | EESS |  | 350000 | 140000 | 3200 | 1 | 3200 | 136800 | • Limpieza y lubricación de los componentes externos e internos del equipo. • Verificación de estado todos los componentes eléctricos / electrónicos que estén apropiadamente conectados y libre de daños físicos. • Verificar el correcto procedimiento del programa. • Verificación de estado de funcionamiento de los indicadores visuales, botoneras del panel control y cerradura de puerta. • Pruebas de operatividad con un procedimiento indicado cumpliendo los protocolos de fábrica. | 1 | 1
118 | LIMA METROPOLITANA | 030-146: HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA | 00006213 | HOSPITAL DE EMERGENCIAS "JOSE CASIMIRO ULLOA" | III-E | DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA | LABORATORIO | FOTOMETRO | EQUIPO | 602243490001 | DINKO | TURBIDIMETER | 151007 | 11 | 4 | 5 | X | X | 10 | 5 | -5 | 5 | 1-ACTIVO |  | X |  | PREVENTIVO | EESS |  | 2950 | 1180 | 2100 | 1 | 1000 | 180 | • Limpieza de los componentes externos e internos del equipo. • Verificación de estado todos los componentes eléctricos / electrónicos que estén apropiadamente conectados y libre de daños físicos. • Verificar el correcto procedimiento del programa. • Verificación del estado del foco. • Verificación de pantalla y teclados que se encuentren en buenas condiciones. • Pruebas de operatividad con un procedimiento indicado cumpliendo los protocolos de fábrica. | 1 | 1
119 | LIMA METROPOLITANA | 030-146: HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA | 00006213 | HOSPITAL DE EMERGENCIAS "JOSE CASIMIRO ULLOA" | III-E | DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA | MICROBIOLOGIA | BALANZA ANALITICA | EQUIPO | 602206340002 | OHAUS | AS-200 | 3088 | 10 | 22 | 5 | X | X | 10 | 9 | -5 | 1 | 1-ACTIVO |  | X |  | PREVENTIVO | EESS |  | 13773 | 5509.2 | 3380 | 1 | 3380 | 2129.2 | • Limpieza integral externa e interna. • Verificación del estado de las partes y componentes eléctricos y electrónicos tales como tarjetas electrónicas, flats, cables, conectores, porta fusibles y fuente de poder. • Verificación y ajuste de contactos eléctricos y/o mecánicos • Comprobación de peso con tara. • Calibración con pesas patrón • Verificar el correcto funcionamiento del equipo. • Incluye certificado de calibración | 1 | 1
120 | LIMA METROPOLITANA | 030-146: HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA | 00006213 | HOSPITAL DE EMERGENCIAS "JOSE CASIMIRO ULLOA" | III-E | DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA | MICROBIOLOGIA | BALANZA ANALITICA | EQUIPO | 602206340001 | OHAUS | 311 | 9344 | 10 | 4 | 5 | X | X | 0 | 32 | 5 | -32 |  |  | X |  | PREVENTIVO | EESS |  | 13773 |  | 3380 | 1 | 3380 |  | • Limpieza integral externa e interna. • Verificación del estado de las partes y componentes eléctricos y electrónicos tales como tarjetas electrónicas, flats, cables, conectores, porta fusibles y fuente de poder. • Verificación y ajuste de contactos eléctricos y/o mecánicos • Comprobación de peso con tara. • Calibración con pesas patrón • Verificar el correcto funcionamiento del equipo. • Incluye certificado de calibración | 1 | 1
121 | LIMA METROPOLITANA | 030-146: HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA | 00006213 | HOSPITAL DE EMERGENCIAS "JOSE CASIMIRO ULLOA" | III-E | DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA | LABORATORIO | CONSERVADOR PARA SANGRE | EQUIPO | 112226240002 | DOMETIC | BR490G | 1401404 | 10 | 13 | 11 | X | X | 10 | 8 | 1 | 2 | 1-ACTIVO |  | X |  | PREVENTIVO | EESS |  | 28764 | 11505.6 | 9000 | 1 | 9000 | 2505.6 | • Desmontaje de la carcasa. • Limpieza de cámara interna. • Limpieza de condensador y sistema de frio. • Mantenimiento integral de las tarjetas electrónicas y display. • Mantenimiento integral del compresor. • Cambio de sensor de temperatura. • Cambio de empaquetadura del equipo. • Prueba de operatividad del equipo. | 1 | 1
122 | LIMA METROPOLITANA | 030-146: HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA | 00006213 | HOSPITAL DE EMERGENCIAS "JOSE CASIMIRO ULLOA" | III-E | DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA | LABORATORIO | CONSERVADOR PARA SANGRE | EQUIPO | 112226240002 | DOMETIC | BR490G | 1401404 | 10 | 7 | 11 | X | X | 10 | 9 | 1 | 1 | 1-ACTIVO |  | X |  | PREVENTIVO | EESS |  | 28764 | 11505.6 | 9000 | 1 | 9000 | 2505.6 | • Desmontaje de la carcasa. • Limpieza de cámara interna. • Limpieza de condensador y sistema de frio. • Mantenimiento integral de las tarjetas electrónicas y display. • Mantenimiento integral del compresor. • Cambio de sensor de temperatura. • Cambio de empaquetadura del equipo. • Prueba de operatividad del equipo. | 1 | 1
123 | LIMA METROPOLITANA | 030-146: HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA | 00006213 | HOSPITAL DE EMERGENCIAS "JOSE CASIMIRO ULLOA" | III-E | DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA | LABORATORIO | REFRIGERADORA ELECTRICA INDUSTRIAL | EQUIPO | 112267820002 | FISHER | ISOTEMP PLUS | N17F-289260-NF | 10 | 23 | 10 | X | X | 10 | 7 | 0 | 3 | 1-ACTIVO |  | X |  | PREVENTIVO | EESS |  | 6800 | 2720 | 900 | 1 | 900 | 1820 | • Limpieza de los componentes externos y internos del equipo. • descongelamiento y verificación de la circulación del aire frio. • Limpieza y desinfección interior con esencia o aceite de pino al 10% evitar formación de hongos. • Limpieza del compresor, eliminar el calor absorbido. •Limpieza y lubricación de empaques verificando el cerrado hermético de la puerta. •Verificar nivelación para la distribución del líquido refrigerante. •Verificar clavijas asegurando la fuente de energía eléctrica. •Calibración del termómetro verificando la medición correcta de la temperatura. • Pruebas de funcionamiento. | 1 | 1
124 | LIMA METROPOLITANA | 030-146: HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA | 00006213 | HOSPITAL DE EMERGENCIAS "JOSE CASIMIRO ULLOA" | III-E | DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA | LABORATORIO | DESCONGELADOR DE PLASMA | EQUIPO | 532229600001 | SAHARA III | MAXITHERM | 99123364 | 10 | 3 | 7 | X | X | 10 | 4 | -3 | 6 | 1-ACTIVO |  | X |  | PREVENTIVO | EESS |  | 27000 | 10800 | 1500 | 1 | 1500 | 9300 | • Limpieza de las partes externos e internos del equipo. • Revisión del estado integral y limpieza de las tarjetas electrónicas. • Verificación del correcto funcionamiento de la pantalla, botoneras de control y encendido de los leds. • Mantenimiento integral del sistema de refrigeración. • Revisión y ajustes de la programación de refrigeración de acuerdo al tiempo. • Cambio de terminales, cables y flats que se considere. • Prueba de operatividad del equipo. | 1 | 1
125 | LIMA METROPOLITANA | 030-146: HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA | 00006213 | HOSPITAL DE EMERGENCIAS "JOSE CASIMIRO ULLOA" | III-E | DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA | ALMACEN | REFRIGERADORA ELECTRICA INDUSTRIAL | EQUIPO | 112267820002 | FISHER | ISOTEMP PLUS | N17F-289260-NF | 10 | 23 | 10 | X | X | 10 | 9 | 0 | 1 | 1-ACTIVO |  | X |  | PREVENTIVO | EESS |  | 6800 | 2720 | 900 | 1 | 900 | 1820 | • Limpieza de los componentes externos y internos del equipo. • descongelamiento y verificación de la circulación del aire frio. • Limpieza y desinfección interior con esencia o aceite de pino al 10% evitar formación de hongos. • Limpieza del compresor, eliminar el calor absorbido. •Limpieza y lubricación de empaques verificando el cerrado hermético de la puerta. •Verificar nivelación para la distribución del líquido refrigerante. •Verificar clavijas asegurando la fuente de energía eléctrica. •Calibración del termómetro verificando la medición correcta de la temperatura. • Pruebas de funcionamiento. | 1 | 1
126 | LIMA METROPOLITANA | 030-146: HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA | 00006213 | HOSPITAL DE EMERGENCIAS "JOSE CASIMIRO ULLOA" | III-E | DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA | HEMATOLOGIA | FRIGOBAR | EQUIPO | 112252140002 | ELECTROLUX | ERD052UBHX | 1Y211A248930143 | 10 | 4 | 10 | X | X | 0 | 9 | 10 | -9 |  |  | X |  | PREVENTIVO | EESS |  | 850 |  | 300 | 1 | 300 |  | • Limpieza de los componentes externos y internos del equipo. • descongelamiento y verificación de la circulación del aire frio. • Limpieza y desinfección interior con esencia o aceite de pino al 10% evitar formación de hongos. • Limpieza del compresor, eliminar el calor absorbido. •Limpieza y lubricación de empaques verificando el cerrado hermético de la puerta. •Verificar nivelación para la distribución del líquido refrigerante. •Verificar clavijas asegurando la fuente de energía eléctrica. •Calibración del termómetro verificando la medición correcta de la temperatura. • Pruebas de funcionamiento. | 1 | 1
127 | LIMA METROPOLITANA | 030-146: HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA | 00006213 | HOSPITAL DE EMERGENCIAS "JOSE CASIMIRO ULLOA" | III-E | DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA | LABORATORIO | MAQUINA SELLADORA DE MATERIAL PLASTICO | EQUIPO | 675070900002 | TERUMO | LM100 | 1011569 | 9 | 3 | 5 | X | X | 10 | 8 | -5 | 2 | 1-ACTIVO |  | X |  | PREVENTIVO | EESS |  | 650 | 260 | 120 | 1 | 120 | 140 | • Limpieza de los componentes externos e internos del equipo. • Revisión y limpieza del transformador y tarjeta electrónica de control.. • Cambio de resistencia de calor. • Prueba de operatividad del equipo. | 1 | 1
128 | LIMA METROPOLITANA | 030-146: HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA | 00006213 | HOSPITAL DE EMERGENCIAS "JOSE CASIMIRO ULLOA" | III-E | DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA | LABORATORIO | MAQUINA SELLADORA DE BOLSAS DE SANGRE | EQUIPO | 675070900004 | TERUMO | XS1010 | 2016073910 | 9 | 3 | 5 | X | X | 10 | 4 | -5 | 6 | 1-ACTIVO |  | X |  | PREVENTIVO | EESS |  | 650 | 260 | 120 | 1 | 120 | 140 | • Limpieza de los componentes externos e internos del equipo. • Revisión y limpieza del transformador y tarjeta electrónica de control.. • Cambio de resistencia de calor. • Prueba de operatividad del equipo. | 1 | 1
129 | LIMA METROPOLITANA | 030-146: HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA | 00006213 | HOSPITAL DE EMERGENCIAS "JOSE CASIMIRO ULLOA" | III-E | DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA | LABORATORIO | LECTORA DE CODIGO DE BARRAS | EQUIPO | 740863500001 | POS-D | KC-1200 | 86251677 | 8 | 4 | 3 | X | X | 10 | 6 | -7 | 4 | 1-ACTIVO |  | X |  | PREVENTIVO | EESS |  | 300 | 120 | 100 | 1 | 100 | 20 | • Limpieza de los componentes externos / internos del equipo. • Verificación / reinstalación del programa. • Verificación del conector a la PC. • Pruebas de lectura de códigos de barras. • Pruebas de operatividad. | 1 | 1
130 | LIMA METROPOLITANA | 030-146: HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA | 00006213 | HOSPITAL DE EMERGENCIAS "JOSE CASIMIRO ULLOA" | III-E | DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA | BANCO DE SANGRE | IMPRESORA DE CODIGO DE BARRAS | EQUIPO | 740838750003 | ZEBRA | GK420T | 29J1537802052 | 8 | 3 | 3 | X | X | 10 | 6 | -7 | 4 | 1-ACTIVO |  | X |  | PREVENTIVO | EESS |  | 1350 | 540 | 150 | 1 | 150 | 390 | • Limpieza y lubricación de los componentes externos e internos del equipo: Chasis, rodillo, cabezal térmico, sensor de papel, engranaje y sensor de rotación del motor. • Verificación de estado todos los componentes que estén apropiadamente conectados y libre de daños físicos. • Verificación del correcto funcionamiento de la pantalla, botoneras de control y encendido de los leds de AC, Batería y en los diferentes modos de función. • Verificación / reinstalación del programa. • Verificación del conector y reconocimiento a la PC. • Pruebas de operatividad e impresión en todos los modos de visualización. | 1 | 1
131 | LIMA METROPOLITANA | 030-146: HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA | 00006213 | HOSPITAL DE EMERGENCIAS "JOSE CASIMIRO ULLOA" | III-E | DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA | PRE-ANALITICA Y DIGITACION | IMPRESORA DE ETIQUETA - IMPRESORA DE TICKET | EQUIPO | 740840430004 | ZEBRA | GK420T | 29J10370238 | 8 | 8 | 3 | X | X | 1 | 8 | 2 | -7 | 1-ACTIVO |  | X |  | PREVENTIVO | EESS |  | 1200 | 480 | 150 | 1 | 150 | 330 | • Limpieza y lubricación de los componentes externos e internos del equipo: Chasis, rodillo, cabezal térmico, sensor de papel, engranaje y sensor de rotación del motor. • Verificación de estado todos los componentes que estén apropiadamente conectados y libre de daños físicos. • Verificación del correcto funcionamiento de la pantalla, botoneras de control y encendido de los leds de AC, Batería y en los diferentes modos de función. • Verificación / reinstalación del programa. • Verificación del conector y reconocimiento a la PC. • Pruebas de operatividad e impresión en todos los modos de visualización. | 1 | 1
511697.1
Note on J7: BIOMEDICO ELECTROMECANICO MOBILIARIO VEHICULO
Note on O7: CRITICIDAD?
Note on R7: Que el costo de mantenimiento, acumulado hasta el momento de la evaluación, no supere el 40% del valor del equipamiento nuevo de prestación similar
Note on S7: El equipamiento no supera su vida útil
Note on Y7: El equipamiento se encuentra funcionando, rinde o cumple según estándar o especificación de fábrica dentro de sus parámetros técnicos
Note on Z7: El equipamiento se encuentra funcionando, pero NO rinde o cumple según estándar o especificación de fábrica dentro de sus parámetros técnicos
Note on AA7: El equipamiento no se encuentra funcionando por defectos técnicos propios del bien
Note on AB7: PREVENTIVO o CORRECTIVO